## List1
Splnění minimálních technických podmínek
Štěrbinová lampa
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 3 kusů štěrbinové lampy pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu všeobecné ambulance a operačních sálů.
3.1. Specifikace štěrbinové lampy
ü Přístroj musí umožňovat prohlédnutí předního i zadního segmentu oka.
ü Přístroj musí umožnit nastavení parametru PD v rozsahu minimálně 50-75 mm.
ü Přístroj musí mít nastavení rozměru zorného pole v rozsahu minimálně 5,7-34 mm.
ü Průměr apertury přístroje musí mít minimálně hodnoty 0,2 - 3 - 5 - 9 - 12 mm.
ü Přístroj musí umožnit minimálně 5 kroků zvětšení v rozsahu 6-40 krát.
ü Přístroj musí umožnit plynulou rotaci štěrbiny v rozmezí 0-90°, a dále úhel vychýlení štěrbiny přístroje musí být nastavitelný v rozmezí +/- 90°.
ü Přístroj musí umožnit vertikální náklon těla lampy minimálně v hodnotách 0°, 5°, 10°, 15° a 20°.
ü Přístroj musí obsahovat zdroj světla typu LED ve variantě horního osvětlení s regulací intenzity osvětlení.
ü Přístroj musí obsahovat minimálně modrý, zelený, difúzní a žlutý filtr.
ü Přístroj musí umožnit posun základny zepředu dozadu minimálně 110 mm, ze strany na stranu minimálně 105 mm, nahoru dolů minimálně 25 mm.
3.2. Součást dodávky
ü Součástí každého přístroje musí být mobilní stolek s brzditelnými kolečky s elektrickým nastavením výšky stolku, na němž je přístroj mechanicky upevněn.
ü Součástí každého přístroje musí být nastavitelná opěrka brady a čela.
ü Součástí každého přístroje musí být držák kompatibilní s aplanačním tonometrem Haag-Streit AT900.
3.3. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
ü Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
ü Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce a dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
ü Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje (zadavatel stanovil předpokládanou životnost přístroje na dobu min. 8 let)
ü délka záruky minimálně 24 měsíců