## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-000562 veřejná zakázka malého rozsahu: Přístroj pH-metr s impedancí II.
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace, uvedení do provozu systému pro měření pH-metrie a odporu jícnu pH-metr s impedancí včetně software a příslušenství pro kliniku II. Interní kliniku FNOL včetně provedení zaškolení personálu
Specifikace
Specifikace pH-metru s impedancí
ü pH-metr musí umožnit monitorování pH ve vzdálenosti 3 nebo 5 cm nad svěračem
ü pH-metr musí umožnit připojení 2kanálové sondy na měření proximálního / extraesofageálního refluxu
ü pH-metr musí umožnit detekci refluxní aktivity pomocí impedance
ü pH-metr musí umožnit kategorizaci refluxních epizod a jejich dělení na epizody kyselé, nekyselé a slabě kyselé
ü pH-metr musí mít možnost připojení jedno i dvou kanálové sondy
ü pH-metr musí mít minimálně šest kanálů impedance
ü pH-metr musí komunikovat s pracovní stanicí manometrického systému
ü pH-metr musí umožnit záznam v délce minimálně 24 hodin
ü pH-metr musí umožnit měření v rozsahu minimálně 1-10 pH
ü pH-metr musí mít automatickou analýzu naměřených výsledků
ü pH-metr musí umožňovat zpracovávat a přenášet data na síťové diskové uložiště a do NIS
ü pH metr musí mít možnost připojení USB kabelu
ü pH-metr musí mít přenosný obal
ü pH-metr musí mít software kompatibilní s novými i stávajícími pH-metry Digitrapper pH-Z a kompatibilní s katétry LPR ZNID
ü software musí umožňovat tvorbu databáze pacientů s možností třídění a automatické analýzy záznamů
ü pH-metr musí používat katetry k vyšetření, které se vykazuje VZP (ZUM) kódem 0153117
Součástí dodávky
ü Součástí dodávky musí být dodaný nový software aktualizovaný na nejnovější verzi
ü Součástí dodávky musí být 10kusů katetrů se vzdáleností 19 cm mezi pH kanály
ü Součástí dodávky musí být 10kusů katetrů se vzdáleností 22 cm mezi pH kanály
ü Dodané katétry (10+10ks) musí mít 2 pH kanály, 6 impedančních kanálů a průměr minimálně 1,5 mm
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
ü Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma
ü Zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb. minimálně jedenkrát ročně, po dobu záruky zdarma
ü Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje, kterou zadavatel stanovil v délce 8 let
Obecné požadavky
ü délka záruky minimálně 24 měsíců