## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-000741 veřejná zakázka malého rozsahu: Mycí a dezinfekční automat na operační obuv
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 kusu mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv pro Oddělení centrálních operačních sálů včetně provedení zaškolení personálu tohoto oddělení a poskytování záručního a pozáručního servisu.
Specifikace mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv
ü Přístroj musí provádět čištění a dezinfekci operační obuvi
ü Přístroj musí mít kapacitu na alespoň 14 párů operační obuvi s maximální velikostí boty minimálně č. 48
ü Přístroj musí být samostatně stojící a musí být vyroben z nerezové oceli
ü Přístroj musí umožnit uschování nádob s čisticím prostředkem a jiných potřebných chemikálií
ü Přístroj musí mít automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu
ü Přístroj musí obsahovat funkci sušení
ü Přístroj musí být možno napojit na běžnou vodovodní přípojku teplé a studené vody s tvrdostí 2,62 mmol/l (14,7°dH), tlakem 200-600 kPa a odpad ve variantě do stěny, přesné zaměření rozměrů a prostoru provede uchazeč sám
ü Přístroj musí být možno napojit na třífázový přívod elektrické energie 400V/50Hz s jištěním 16A
Součást dodávky
ü V rámci dodávky musí být alespoň 1 kg čistícího přípravku
ü Součástí přístroje musí být koš/e pro operační obuv
ü V rámci dodávky musí být dodány bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě k použitým chemikáliím
Pravidelné prohlídky a servis
ü Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
ü Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., - po dobu záruky zdarma
ü Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
ü Životnost přístroje minimálně 8 let
ü Délka záruky minimálně 24 měsíců