## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-000809 veřejná zakázka malého rozsahu: „Transportní monitor vitálních funkcí“
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí kompatibilního se stávající monitorovací technikou pro Kliniku anesteziologie a resuscitační intenzivní medicíny včetně provedení zaškolení personálu
3.1. Specifikace 1 ks transportního monitoru vitálních funkcí včetně modulu
• Sestava monitoru a modulů musí plnit transportní funkci jako kompaktní celek
• Monitor musí mít minimálně 12“ obrazovku v provedení 4:3
• Monitor musí mít ovládání pomocí dotykové obrazovky
• Monitor musí umět zobrazit minimálně 6 křivek současně
• Monitor musí mít intuitivní ovládání se softwarem v češtině
• Minimální počet přednastavených profilů musí být 8 s individuálním nastavením alarmů s možností přepínání bez odpojení pacienta
• Monitor musí umět zobrazit číselné parametry bez křivky v minimálně 8 digitálních polích
• Monitor musí hlásit grafické, numerické a alarmové události
• Monitor musí umět zobrazit historii záznamů alarmových událostí
• Monitor musí zobrazovat trendy minimálně po dobu 72 hodin
• Monitor musí hlásit alarmy minimálně ve 4 úrovních s barevným odlišením
• Monitor musí zajišťovat komunikace v nemocniční síti pomocí standardu HL7
• Musí mít uživatelsky vyměnitelný akumulátor s provozem minimálně 4,5 hodiny při plném nabití
• Maximální hmotnost včetně baterie a modulů je 6 kg
• Monitor musí mít jednoduše vyjímatelný transportní modul kompatibilní se stávající monitorovací technikou oddělení KARIM JIRP
• Modul musí uchovávat data minimálně 24 hodin na bateriový provoz
• Modul musí zajistit kontinuální monitoring pacienta během převozu
• Modul musí umět měření 3/5/12 svodů EKG s analýzou arytmií
• Modul musí umět nastavit srdeční frekvence minimálně od 30 do 300/min
• Sestava musí umět QTC/QT/ST analýzu
• Sestava musí umět měření NIBP automaticky a manuálně
• Sestava musí měřit saturaci pomocí Masimo technologie
• Sestava musí měřit impedanční respiraci pomocí maximálně 3 respiračních svodů
• Sestava musí umět měřit teplotu minimálně 1x
• Sestava musí mít minimální počet invazivních tlaků 4x
• Sestava musí umět měřit kapnometrii pomocí technologie sidestream
4. Součást dodávky
Součástí přístroje musí být:
• 1 ks svody EKG (sada 3 svodů) včetně propojovacího kabelu (délka minimálně 2 metry)
• Manžeta pro měření NIBP dospělá malá, dospělá větší a dospělá dlouhá včetně prodlužovacího kabelu (minimální délka 2 metry)
• 1 ks čidlo pro měření SpO2 ušní a 1x prstové (oba s délkou kabelu minimálně 2 metry)
• 1 ks teplotní čidlo (minimálně délka 2 metry)
• 3 ks čidlo pro měření invazivního tlaku
• 1 ks blok pro měření kapnometrie sidestream včetně příslušenství pro dospělého pacienta
5. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
ü Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
ü Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona. 268/2014 Sb. a metrologické ověření dle zákona 505/1990 Sb. po dobu záruky zdarma.
ü Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
ü Servisní zásahy musí být prováděny v sídle objednatele nebo musí být po celou dobu zásahu zapůjčen náhradní přístroj.
6. Obecné požadavky
ü Délka záruky minimálně 24 měsíců
ü Životnost přístroje minimálně 8 let