## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-000807 veřejná zakázka malého rozsahu: Břišní rozvěrač
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu sestavy multifunkčního břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirugické operace, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání nástroje na I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace břišního rozvěrače
• 1 kus sestavy břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirugické operace pro I. Chirurgickou kliniku
• břišní rozvěrač musí být multifunkční, určený pro rozsáhlé břišní operace
• břišní rozvěrač musí být vyroben z nerezové chirurgické oceli
• břišní rozvěrač musí být vhodný pro všechny operační stoly na COS FNOL (Maquet, Trumpf)
• břišní rozvěrač musí umožnit rychlou a stabilní fixaci rozvěrače k liště operačního stolu a to minimálně jedním fixačním bodem na jedné straně, přičemž nosná tyč musí být na stůl umístěna přes sterilní rouškování
• břišní rozvěrač musí umožnit fixaci ramen na jedné straně stolu, možnost fixace lopatek pomocí rychloupínacích svorek (např. typu vačka)
• břišní rozvěrač musí umožnit nastavení lopatek v horizontálním i vertikálním směru a to i v průběhu výkonu
• sestava musí obsahovat různé typy lopatek
• hlavní sloupek břišního rozvěrače musí mít svěrné čelisti k uchycení na operační stoly ovladatelné shora
• břišní rozvěrač včetně všech komponent musí být vhodný pro použití ve sterilním prostředí
• jednoduché, intuitivní a rychlé uchycení všech částí, snadná údržba a sterilizace
• sestava musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
• minimální délka záruky na sestavu musí být 60 měsíců
Charakteristika komponentů a příslušenství břišního rozvěrače:
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus hlavního sloupku s upínací svorkou fixovaného k operačnímu stolu na jedné straně
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus asymetrického spojovacího ramene včetně dvou kusů upínače
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 pár bočního ramene k uchycení komponent
• součástí břišního rozvěrače musí být 6 kusů rychloupínacích svorek 14/8 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x60 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x80 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 90x105 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x220 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x170 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER 50x190 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER 50x170 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER s okny 75x175 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu HARRINGTON 70x150 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu FINGER 90x150 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu „Body Wall“ zahnutý 80x160 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány Pelvis 40/60x180 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy držáků háků 180 mm
• součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy držáků háků 240 mm s kloubem
• součástí dodávky břišního rozvěrače musí být uzamykatelný sterilizační kontejner
Obecné požadavky
• zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
• Životnost přístroje minimálně 8 let
• Délka záruky minimálně 24 měsíců