## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-001023 veřejná zakázka malého rozsahu: Generátor ultrazvukový se sacím systémem pro terapii urolitiázy
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka 1ks ultrazvukového generátoru a sacího systému pro terapii urolitiázy pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.
Specifikace
§ 1ks intrakorporální litotryptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů.
§ Přístroj musí být zařízení typu „plug and play“ a nevyžaduje cyklus nastavování.
§ Přístroj musí obě energie přenášet simultánně jedinou sondou.
§ Přístroj musí mít ultrazvukovou energii v rozsahu 19 500 – 21 500 Hz s maximálním výstupním výkonem 100 W.
§ Přístroj musí mít použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro ureteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK) i perkutánní mini nefroskopie (miniPEK) – pro fragmentaci konkrementů v močových cestách (ledvině, močovodu a močovém měchýři).
§ Funkčnost obou energií musí být zajištěna bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor.
§ Přístroj musí mít funkci start/stop přímo z měniče v ruce operatéra, což má za následek snížení počtu nožních pedálů přímo na sále.
§ Přístroj musí umožnit nastavení výkonu litotryptoru a úrovně odsávání přímo na měniči v ruce operatéra.
§ Přístroj musí být instalován bez nutnosti stavebních úprav.
§ Přístroj musí mít příslušenství resterilizovatelné parní sterilizací (134 °C).
§ Přístroj musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz.
§ Specifikace sond
× Sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS musí mít odsávací kanál.
× Sondy musí mít barevné označení pro snadné rozpoznání na sále.
× Sondy musí být pro resterilizovatelné bez omezení počtu použití.
§ Součást dodávky
× 1 ks měniče pro dodání potřebných energií.
× 1ks momentového klíče pro aretaci sond na měnič.
× 2 ks resterilizovatelných sond pro přenos obou technologií pro PEK vč. odsávacího kanálu.
× 1 ks resterilizovatelné sondy pro přenos obou technologií pro miniPEK vč. odsávacího kanálu.
× 2 ks resterilizovatelných sond pro přenos obou technologií pro URS vč. odsávacího kanálu.
× 1 ks drátěného sterilizačního kontejneru s plastovou aretací pro měnič.
§ Pravidelné prohlídky a servis
× Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
× Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
× Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
× Délka záruky minimálně 24 měsíců