## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-001052 veřejná zakázka malého rozsahu: Systém pro léčbu nehojících se ran
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks kompaktního ultrazvukového generátoru umožňujícího funkci řezu, koagulace a čištění nehojící se rány pro Oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc včetně zaškolení personálu.
Specifikace
§ 1 kus kompaktního ultrazvukového generátoru, který je vhodný pro léčbu nehojících se ran
§ přístroj musí umožnit provádění stříhání, koagulaci tkáně a funkci čištění ran ve tkáni pomocí vysokofrekvenčních vibrací pracovního hrotu připojeného k ručnímu pracovnímu nástroji
§ přístroj musí mít dostatečný rezervní výkon ultrazvukového generátoru pro udržení konstantní amplitudy rozkmitu hrotu pracovního nástroje při kontaktu s tkání
§ přístroj musí být vhodný pro otevřenou i endoskopickou operaci
§ přístroj musí mít přehledný ovládací panel přístroje na přední straně přístroje
§ přístroj musí mít přehledné grafické zobrazení aktuálně nastavené hodnoty intenzity na ovládacím panelu
§ přístroj musí umožnit nastavení intenzity na stupnici v minimálně 25 krocích
§ přístroj musí mít minimálně 2 pracovní frekvence na 55 kHz pro řezání a koagulaci a 25kHz pro čištění ran
§ přístroj musí mít mikroprocesorové řízení a musí automaticky detekovat jakýkoliv připojený ruční nástroj Söring
§ přístroj musí automaticky nastavovat správnou pracovní frekvenci a odpovídající pracovní parametry
§ přístroj musí umožnit provedení bezpečnostní procedury zahrnující testování funkčnosti ručního nástroje před zahájením operace (ultrazvukové vibrace)
§ přístroj musí mít jednoduché zobrazení příčin chybových stavů pro obsluhující personál na displeji přístroje
§ přístroj musí mít signalizaci chybových stavů přístroje
§ ruční nástroje k přístroji musí být určeny pro opakované použití
§ přístroj musí být pojízdný s možností aretace koleček, tak aby bylo zabráněno pádu přístroje
§ Součást dodávky
× součástí dodávky přístroje musí být 1 kus nožního spínače (pedálu)
× součástí dodávky přístroje musí být 1kus ručního nástroje se zakončením „dvojkulička“
× součástí dodávky přístroje musí být 1kus ručního nástroje se zakončením „kopýtko“
× součástí dodávky přístroje musí být 1kus ručního nástroje se zakončením „špachtle“
× součástí dodávky přístroje musí být 3kusy propojovacího kabelu od ručního nástroje k přístroji
× součástí dodávky přístroje musí být 1 kus napájecího síťového kabelu 230 V/50 Hz o minimální délce 3 metry
× součástí dodávky přístroje musí být 1 kus uzemňovacího kabelu o minimální délce 3 metry
§ Pravidelné prohlídky a servis
× Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma.
× Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).
× Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje