## TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-001162 - VZMR - "Videolaryngoskop"
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks videolaryngoskopu: 1ks pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) a 1ks pro Oddělení urgentního příjmu (OUP) včetně provedení zaškolení personálu
Specifikace
2ks přenosného videolaryngoskopického přístroje
Zobrazovací a řídící jednotka je součástí jednoho přístroje
Nízký profil lžíce pro umožnění obtížné intubace
Tělo lžíce musí být z takového materiálu, aby byla zajištěna biokompatibilita
Lžíce musí mít zvýšenou odolnost proti opotřebení včetně opakované sterilizace agresivními desinfekčními prostředky
Zobrazovací jednotka musí mít barevný displej s velikostí minimálně 16cm
Přístroj musí umožňovat provoz na baterii po dobu min 1 hodinu
Lžíce videolaryngoskopu musí být z odolného biokompatibilního materiálu, který umožňuje opakovanou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti
Ve lžíci videolaryngoskopu musí být zabudované snímací zařízení (kamera) společně se zdrojem LED světla
Přístroj musí mít možnost ukládání videa a fotografií na interní paměť nebo na externí uložiště
Přístroj musí mít možnost intubace v neutrální pozici (výhodné při poranění / imobilizaci páteře), možnost intubace vsedě
Přístroj musí mít využití i pro intubaci pacientů od 1,5 kg (vyžaduje speciální konfiguraci s neonatálními lžícemi)
HDMI výstup, spojovací videokabeláž
Externí napájecí adaptér
USB flash disk
Přenosné ochranné pouzdro pro přístroj a příslušenství
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
Součástí dodávky musí být 2x dospělá lžíce (1x pro každá přístroj)
Součástí dodávky musí být 2x dětská lžíce (1x pro každá přístroj)
Součástí dodávky musí být 4x rigidní zavaděč (2x pro každý přístroj)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje