## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-001187 - VZMR - "Mycí a dezinfekční automat na operační obuv"
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Předmět dodávky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 kusu mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv pro Oddělení centrálních operačních sálů včetně provedení zaškolení personálu tohoto oddělení.
Specifikace mycího a dezinfekčního automatu
Přístroj musí provádět čištění a dezinfekci operační obuvi
Přístroj musí mít kapacitu min. 14 párů operační obuvi (z toho min. 10 párů s velikostí boty č.48)
Přístroj musí být samostatně stojící a musí být vyroben z nerezové oceli
Přístroj musí mít alespoň dva do přístroje integrované 5-ti litrové zásobníky s čerpadly na potřebné chemikálie
Přístroj musí mít automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu
Přístroj musí obsahovat funkci horkovzdušného sušení s výkonem ventilátoru minimálně 55m3/h a minimálně dvojitou filtrací s filtry minimálně H13
Přístroj musí být možno napojit na běžnou vodovodní přípojku teplé a studené vody s tvrdostí 2,62 mmol/l (14,7°dH), tlakem 200-600 kPa, odpad ve variantě do stěny, přesné zaměření rozměrů a prostoru provede uchazeč sám
Přístroj musí být možno napojit na třífázový přívod elektrické energie 400V/50Hz s jištěním 16A
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
V rámci dodávky musí být prvotní náplň spotřebního materiálu (chemikálie vhodné pro mytí operační obuvi)
Součástí každého přístroje musí být koš/e pro operační obuv
V rámci dodávky musí být také dodány bezpečnostní listy, prohlášení o shodě k použitým chemikáliím
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje