## list1
Technické požadavky k VZMR VZ-2020-000040"Oční laser"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a vstupní kontrola 1 ks YAG/SLT laseru včetně provedení zaškolení personálu k užívání.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky
Specifikace
Laser musí provádět operační výkony rozrušování zákalů ve sklivci - Vitreolýza, YAG kapsulotomie, YAG Iriditomie a SLT (selektivní laserová trabekuloplastika)
Laser musí mít integrovaný terapeutický paprsek s vlnovou délkou 1064 nm pro YAG mód a 532 nm pro mód SLT
Laser musí mít energii paprsku minimálně v rozsahu 0,3-10 mJ a minimálně v rozsahu 0,3-2,6 mJ pro mód SLT
Laser musí umožnit vyslání jednotlivého pulzu nebo vícenásobného s délkou maximálně 5 ns a opakovací frekvencí maximálně 3 Hz
Laser musí mít velikost účinného bodu paprsku maximálně 9 µm (pro mód YAG laseru) a maximálně 400 µm pro mód SLT
Laser musí mít úhel energie paprsku maximálně pro YAG paprsek 16°
Laser musí mít nastavitelný offset v rozsahu minimálně ±500 µm
Laser musí mít nastavitelný zoom minimálně 3 hodnot v rozsahu 10-25 krát
Laser musí mít funkci kalibrace
Laser musí obsahovat zaměřovací paprsek zelené barvy s výkonem maximálně 1 mW
Laser musí obsahovat štěrbinovou lampu
Laser musí mít aktivní chlazení vzduchem
Laser musí mít deklarovanou životnost minimálně 400 000 výstřelů
Laser musí mít ovládací dotykový display s velikostí minimálně 10 palců
Laser musí být napájen 230 V/50 Hz
Laser musí obsahovat červené bezpečnostní tlačítko nouzového vypnutí
Laser musí obsahovat bezpečnostní blokovací zástrčku - konektor s funkcí variantně:
- buď ovládání informačního světla mimo místnost
- nebo snímání signálu a zastavení emise laseru při otevření dveří místnosti
Součást dodávky YAG laseru
V rámci dodávky musí být opěrka brady a čela pacienta
V rámci dodávky musí být ochranné brýle pro pásmo vlnových délek nabízeného přístroje (mimo vlnovou délku zaměřovacího paprsku), jež neabsorbují viditelné světlo
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje