## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2020-000490 " Systém filtrační pro odstranění leukocytů II"
Charakteristika | Technické požadavky | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry včetně uvedení jednotek
Systém filtrační pro odstranění leukocytů ze směsi jednotek trombocytů z Buffy Coatu, ("chobotnice"), předpokládaný počet kusů jednotlivých systémů 3000/3roky | filtrační systém musí být k jednorázovému použití
Ilustrativní vyobrazení | filtrační systém musí být určen k odstraňování leukocytů a mikroagregátů ze směsi jednotek trombocytů z buffy coatu v průběhu zpracování
filtrační systém musí být určen pro in-line filtraci až 6ti “poolovaných“ buffy coatů
souprava musí obsahovat systém minimálně 7 hadiček pro napojení buffy coatů (max.6 ) a 1 promývacího roztoku, souprava musí obsahovat sběrný vak pro poolování všech buffy coatů a promývacího roztoku, centrifugace meziproduktu musí probíhat ve sběrném vaku, souprava musí obsahovat filtrační systém pro odstranění leukocytů, souprava musí obsahovat transfer vak vhodný k uskladnění trombocytů, u transfer vaku s trombocyty musí být vzorkovací váček. Schéma požadované soupravy viz přiložené Ilustrativní vyobrazení
souprava musí obsahovat transfer vak vhodný k uskladnění trombocytů při teplotě 22±2°C po dobu maximálně 5 dnů na agitátoru
souprava musí umožnit poolování buffy coatů ve sběrném vaku ne v jednom z původních vaků buffy coatu
filtrační systém musí umožnit velmi jednoduchou manipulaci
filtrační systém musí umožnit krátký čas filtrace, čas filtrace může být maximálně 10 minut
filtrační systém musí mít vysokou účinnost deleukotizace s reziduálním počtem leukocytů nižším než 2x105
filtrační systém musí zajistit filtraci s vysokou hladinou zachovaných trombocytů, filtrační ztráta < 5 %
filtrační systém musí umožnit rychlé automatické plnění filtru na počátku filtrace bez nutnosti promývání fyziologickým roztokem
filtrační systém musí zajistit 100% záchyt CMV
filtrační systém musí umožnit automatické zastavení filtrace při kontaktu s RBC
filtrační systém musí mít jako filtrační medium membránu zabraňující jakémukoli uvolnění leukocytů
materiál filtračního systému musí být bez přírodního latexu
vyrobené trombocyty musí splňovat legislativní jakostní požadavky na trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované resuspendované
souprava se systémem hadiček musí umožnit spojování hadiček sterilní svářečkou
souprava vaků a hadiček musí být sterilní a nepyrogenní k přenosu kapalin
kvalita soupravy vaků s hadičkami a filtrem musí být individuálně kontrolována v souladu s mezinárodními standardy
zkušební provoz a validace musí být v ceně nabídky - 20 vaků
souprava vaků s hadičkami a filtrem musí být sterilně balena po jednom kuse s příbalovým letákem a certifikátem od výrobce o kontrole kvality
materiál soupravy vaků s hadičkami a filtrem musí být v souladu s platnou legislatiovou ČR
Další podmínky
poštovné a balné v ceně
expirace 12 měsíců
CE značka
prohlášení o shodě
poskytnutí vzorků k ověření kvality materiálu - na vyžádání
Poznámka:
V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.