## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR - VZ-2020-000673 Přístroje funkční elektrostimulace
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks systému pro funkční elektrickou stimulaci nervů a svalů dolní končetiny pro Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace
Systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny musí obsahovat lýtkovou (podkolenní) manžetu s integrovaným elektrickým neurostimulátorem a stehenní manžetu pro synchronizovanou stimulaci umožňující podporu flexe/extenze kolene a korekci cirkumdukční chůze
Rehabilitační a asistenční pomůcka určená pro pacienty se získaným poškozením mozku (cévní mozkové příhody, kraniotraumata apod.), využitelný u některých jiných neurologických onemocnění.
Neurostimulátor musí být vyjímatelný pro potřeby nabíjení, systém musí být vybaven akumulátorem
Systém musí umožňovat bezdrátové nastavení a ukládání pacientských dat pomocí řídící jednotky
Systém musí umožňovat vést pacientskou databázi pro uložení individuálního nastavení parametrů stimulace
Systém musí být vybaven akcelerometrem a gyroskopem pro umožnění adaptivního nastavení stimulace a automatického spuštění stimulace
Systém musí mít manuální i automatický režim
Nastavení aplitudy pulzů - v řádu miliampérů
Nastavení délky pulzů - v řádu mikrosekund
Součástí systému musí být samostatné ergonomické manžety pro pravou i levou dolní končetinu
Systém musí umožňovat nastavení neutrálního postavení chodidla (stimulaci z mediální i laterální strany)
Parametry stimulace musí být nastavitelné i v průběhu stimulace během terapie (minimálně intenzitu, délku pulzů, frekvence stimulace, časování)
Součástí systému musí být 2x bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběru programu
Součást dodávky
Bezdrátová řídící jednotka
Bezdrátový patní senzor 2x
Bavlněné elektrody pro dolní končetinu (pro pravé lýtko min. 20 pacientů, pro levé lýtko min. 20 pacientů, pro stehno min. 12 pacientů)
Výměnné hygienické výstelky pro manžetu pro dolní končetinu pro min. 20 pacientů
Nabíjecí adaptér pro všechny výše specifikované systémy a k řídící jednotce
Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz systému
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let