## technická specifikace
VZMR - VZ-2020-000704 Přístroj pH-metr s impedancí
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2 ks ambulatorního rekordéru pro měření pH-metrie a odporu jícnu pH-metr s impedancí pro II. Interní kliniku a Dětskou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace pH-metru s impedancí
pH-metr musí mít funkci měření intralumenového odporu jícnu u dospělých i dětských pacientů
pH-metr musí být kompatibilní se software Reflux Software 6.0, ve kterém je možná automatická analýza naměřených dat a výpočet DeMeester skóre (u dospělých) a Boix-Ochoa skóre (u dětí)
pH-metr musí funkci monitorování pH ve vzdálenosti 3 nebo 5 cm nad svěračem
pH-metr musí umožnit připojení 2kanálové sondy na měření proximálního / extraesofageálního refluxu
pH-metr musí mít funkci detekce refluxní aktivity pomocí impedance
pH-metr musí funkci kategorizace refluxních epizod na epizody kyselé, nekyselé a slabě kyselé
pH-metr musí mít umožnit připojení jedno i dvou kanálové sondy
pH-metr musí mít minimálně šest kanálů impedance
pH-metr musí mít funkci záznamu v délce minimálně 24 hodin
pH-metr musí mít funkci měření pH v rozsahu minimálně 1-10
pH-metr musí mít funkci zpracovávat a přenášet data na síťové diskové uložiště a do NIS
pH-metr musí mít funkci záznamu času jídla, polohy a symptomů
pH metr musí mít display s podsvícením a umožňovat připojení USB kabelu
pH metr musí umožnit použít pH i pH/Z katetry
pH-metr musí mít přenosný obal
pH-metr musí mít automatickou analýzu naměřených výsledků v softwaru a musí komunikovat s pracovní stanií manometrického systému
pH-metr musí mít software kompatibilní s novými i stávajícími (C009936-000, I0028363-000) pH-metry Digitrapper pH-Z a kompatibilní s katétry LPR
software musí umožňovat tvorbu databáze pacientů s možností třídění a automatické analýzy záznamů
pH-metr musí používat katetry k vyšetření, které se vykazuje VZP (ZUM) kódem 0153117
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let