## List1
Příloha č. 1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2020-000886 - "Real Time PCR termocyklery"
Uveďte výrobce a typ:
Technické požadavky | ANO / NE | poznámky
1.1. Technická specifikace Real Time PCR termocyklerů:
• 2 ks stolního Real-Time PCR termocykleru, včetně veškerého nezbytného příslušenství, určeného pro pro provádění real-time PCR v rámci diagnostických molekulárně-biologických metod v laboratoři na pracovišti Ústavu mikrobiologie a Laboratoře experimentální medicíny
• termocyklery musí mít 96 jamkový gradientový blok, dostatečný rozsah gradientu
• každý termocykler musí být řízen samostatným PC s OS MS Windows 10 Pro CZ 64 bit
• termocyklery musí umožnit provoz i bez PC, dotykový display u přístroje výhodou
• termocyklery musí umožnit současnou detekci minimálně v 5 barevných spektrálních kanálech (FAM, HEX, Texas Red, Cy5, Quasar 705)
• termocyklery musí používat otevřený systém ve formátu min. 96 jamek (8 x 12)
• termocyklery musí umožnit použití standardních destiček, zkumavek a stripů o objemu 200 µl
• termocyklery musí umožnit zpracovat vzorky o objemu 1 - 50 µl
• termocyklery musí mít rychlost teplotní změny minimálně 5 ºC za sekundu
• minimální teplotní homogenita programované cílové teploty ±0,2 ºC
• minimální teplotní uniformita během 10 sekund po dosažení cílové teploty ±0,4 ºC
• termocyklery musí být schopny gradientu ve všech osmi řadách
• minimální teplotní homogenita gradientu ±0,2 ºC
• minimální teplotní uniformita gradientu během 10 sekund po dosažení cílové teploty ±0,4 ºC
• teplotní gradient v minimálním rozsahu teplot +30 ºC až +100 ºC
• rozsah gradientu minimálně +1 ºC až +24 ºC
• termocyklery musí umožnit gradient s možností nezávislého nastavení teplot v jednotlivých zónách bloku
• termocyklery musí mít vyhřívání víka minimálně do teploty +100 °C
• termocyklery musí užívat způsob ohřevu a chlazení Peltier
• termocyklery musí mít minimálně 6 kanálů
• termocyklery musí mít detekci minimálně 6 filtrovanými fotodiodami
• termocyklery musí mít excitaci minimálně 6 LED
• termocyklery musí mít minimální rozmezí excitace / emise 450 – 730 nm
• termocyklery musí umožnit vzájemný přenos protokolů přes USB rozhraní
• termocyklery musí mít originální firemní software pro monitorování dat v reálném čase
• termocyklery musí mít originální firemní software pro nastavení automatické baseline a prahové hodnoty
• termocyklery musí mít originální firemní software pro analýzu disociačních křivek
• termocyklery musí mít originální firemní software pro relativní a absolutní kvantifikaci
• software termocyklerů musí umožnit bez licenčních nároků instalaci na jakékoliv jiné PC pro účely analýzy dat
• aktualizace a případné nové verze softwaru musí být poskytovány během záruky zdarma
• termocyklery musí umožnit programování protokolů - krokové grafické, řádkové textové a automatické
• termocyklery musí umožnit autodiagnostiku a validaci cykleru
• termocyklery musí umožnit uložení nastavení do paměti přístroje
• součástí dodávky každého termocykleru musí být PC s OS MS Windows 10 Pro CZ 64 bit
• termocyklery musí být napájeny 230 V/50 Hz
• termocyklery musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
• zajištění vlastního autorizovaného servisu certifikovaným servisním technikem
• zajištění pravidelné PBTK a validace jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
• minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
• jednoduchá obsluha, ovládání a programování přístroje, snadná údržba
1.2. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž Real Time PCR termocyklerů:
• zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. nebo 22/1997 Sb. po dobu záruky zdarma
• zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
• bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
• dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
• zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje