## list1
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2020-001088 „Tonometr oční“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 1 ks bezkontaktního automatického tonometru s pachymetrií na stolku pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
§ Tonometr musí být plně automatický přístroj měřící nitrooční tlak (IOP) bezkontaktní metodou pomocí integrovaného světelného zdroje
§ Tonometr musí být plně automatický, s automatickým i manuálním zaměřením oka pacienta a automatickým spouštěním měření obou očí v osách X-Y-Z (3D) pomocí jednoho tlačítka
§ Přístroj musí zajišťovat bezkontaktní měření ve 3 módech (full auto - plně automatické měření obou očí /auto - automatické měření jednoho oka / manual - ruční měření uživatelem)
§ Tonometr musí umožňovat definovanou sérii měření s automatickým ukončením a zastavením výfukového vzduchu ihned po ukončení měření
§ Tonometr musí mít automatický přepočet naměřeného tlaku pomocí parametru centrální rohovkové tloušťky (měřící rozsah pachymetrie min. 150 - 1300 µm)
§ Možnost uživatelského nastavení přepočtového vzorce
§ Tonometr musí mít joystic s elektronickým předozadním ovládáním posunu celé hlavy přístroje a také posun po osách X-Y s ovládáním měřící hlavy přístroje
§ Pracovní vzdálenost tonometru musí být v min. vzdálenosti 11 mm od oka
§ Měřící rozsah bezkontaktního tonometru musí být min. 0 - 60 mmHg
§ Tonometr musí zajišťovat měření IOP i Pachymetrie
§ Tonometr musí mít barevný displej pro zobrazení oka pacienta a naměřených hodnot IOP s min. velikostí 5´´, s nastavitelným náklonem min. 0° - 40°
§ Součástí tonometru musí být elektricky nastavitelná podložka brady dle potřeb pacienta i uživatele, která umožňuje výškové nastavení hlavy pacienta před započetím měření
§ Přístroj musí mít vestavěnou tiskárnu s automatickou řezačkou papíru
§ Bezkontaktní tonometr musí mít ochranné prvky (bezpečnostní zarážka ve vzdálenosti min. 9 mm od oka pacienta) pro zamezení dotyku s okem pacienta, včetně vizuální indikace na displeji při velkém přiblížení vzduchové trysky přístroje
§ Tonometr musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5 m
§ Přístroj musí umožnit budoucí připojení k PC s Windows 10 Pro. Přístroj a přenášená data musí splňovat legislativu o kybernetické bezpečnosti a být v souladu s předpisem GDPR
§ Přístroj musí mít vestavěný výstup USB, RS-232C, LAN rozhraní
§ Tonometr musí mít integrovaná fixační světla
§ Tonometr musí být umístěn na stolku
Specifikace stolku
§ Stolek musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 80 - 100 cm
§ Stolek se ovládá tlačítky ze strany uživatele
§ Stolek musí mít nosnost minimálně 60 kg
§ Stolek musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5m
Součást dodávky
§ Součástí dodávky musí být minimálně 1 ks role papíru a barvicí pásky do tiskárny
§ Součástí tonometru musí být spotřební materiál (podložky brady) pro vyšetření min. 100 pacientů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění metrologického ověření dle zák. 505/1990 Sb., pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a metrologického ověření dle zák. 505/1990 Sb., po dobu záruky zdarma
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
§ Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
§ Délka záruky minimálně 24 měsíců
§ Životnost přístroje minimálně 8 let