## část I
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000015 „Laboratorní váhy“ část I "Laboratorní váha pro Ústav mikrobiologie"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks laboratorní váhy pro vážení chemikálií a roztoků pro Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
§ Váhy musí být dodány s úředním ověřením (musí být při přebírce již označeny orámovaným velkým M s potvrzením, že se jedná o stanovená měřidla) s dobou platnosti 2 let
§ Váhy musí mít čas ustálení maximálně 2s
§ Váhy musí mít funkci tárování
§ Váhy musí mít automatickou interní kalibraci se signalizací výsledku kalibrace
§ Vážící plocha pro umístění navážky musí mít průměr alespoň 85 mm v případě, že je kruhová. V případě, že je čtvercová, musí mít hrana čtverce vážící plochy alespoň 85 mm
§ Váhy musí mít skleněný ochranný kryt opatřený minimálně dvěma dvířky (na bocích)
§ Výška vážního prostoru (od vážní misky k horní stěně štítu) musí dosahovat nejméně 20 cm
§ Opakovatelnost při plném zatížení nesmí překročit 0,1 mg
§ Váha musí mít vyjímatelnou podlážku vážního prostoru pro snadnější čištění a chemickou odolnost běžným desinfekcím
§ Váha musí mít možnost přepínání mezi profily pro lehčí navážku a těžší navážku.
● Profil pro lehčí navážku musí:
- umožňovat vážit navážky minimálně do hmotnosti 50 g,
- vážit alespoň s citlivostí 0,01 mg.
● Profil pro těžší navážku musí:
- umožňovat vážit navážky s návazností na horní hranici rozsahu lehčí navážky,
- umožňovat vážit navážky minimálně do hmotnosti 200 g,
- vážit alespoň s citlivostí 0,1 mg.
§ Váha musí mít funkci počítání kusů
§ Váha musí umožnit vážení odchylky v procentech
§ Váha musí být vybavena podsvíceným displejem
§ Váha musí na displeji zobrazovat právě aktivní pracovní mód nebo druh aplikace
§ Váha musí mít datový výstup (USB nebo RS232) na propojení s PC pro přenos měřených výsledků. Při propojení USB musí být dodána redukce na RS232 k PC. Připojení musí být bez nutnosti instalovat do PC nějaký další komunikační software (technologie Plug & Play). Musí být zaručena kompatibilita s celým vážícím systémem a všemi funkcemi. Datový výstup musí být obousměrný
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let

## část II
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000015 „Laboratorní váhy“ část II "Laboratorní váha pro Oddělení klinické biochemie"1
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks váhy pro Oddělení klinické biochemie určené pro práci ve zdravotnické laboratoři včetně provedení zaškolení personálu
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
§ Váhy musí být dodány s úředním ověřením (musí být při přebírce již označeny orámovaným velkým M s potvrzením, že se jedná o stanovená měřidla) s dobou platnosti 2 let
§ Váhy musí mít čas ustálení maximálně 2s
§ Váhy musí mít funkci tárování
§ Váhy musí mít automatickou interní kalibraci se signalizací výsledku kalibrace
§ Vážící plocha pro umístění navážky musí mít průměr alespoň 85 mm v případě, že je kruhová. V případě, že je čtvercová, musí mít hrana čtverce vážící plochy alespoň 85 mm
§ Výška vážního prostoru (od vážní misky k horní stěně štítu) musí dosahovat nejméně 20 cm
§ Opakovatelnost při plném zatížení nesmí překročit 0,1 mg
§ Váha musí mít vyjímatelnou nerezovou podlážku vážního prostoru pro snadnější čištění a chemickou odolnost běžným desinfekcím
§ Maximální navážka musí být minimálně 210 g
§ Nejmenší zobrazitelný dílek musí být nejvýše 0,1 mg
§ Ověřitelný dílek musí být nejvýše 1 mg
§ Linearita váhy musí být nejvýše 0,2 mg
§ Váha musí být ovladatelná i v gumových rukavicích pomocí barevného dotykového displeje
§ Trojstranně otevíratelný skleněný štít proti nežádoucímu proudění vzduchu s posuvem dvířek
§ Integrovaná libela v čelním ovládacím panelu
§ Plně automatická interní kalibrace řízená nastaveným časem (minimálně každých 24 hodin) nebo změnou teploty okolního prostředí (maximálně o 1,5 K)
§ Váha musí umožňovat automatickou interní kalibraci s interní pamětí pro kalibrační protokoly.
§ Požadované funkce interní kalibrace zahrnují:
▪ Automatickou kalibraci bez zásahu uživatele na základě nastaveného časového intervalu,
▪ automatickou kalibraci na základě změny teploty okolního prostředí;
▪ možnost přepnutí automatické kalibrace na manuální (kalibruje jen na pokyn uživatele),
▪ interní paměť pro provedené kalibrační protokoly umožňující vyhledávat kalibrační protokoly alespoň 30 dní nazpět.
Váha musí mít senzory pro nivelizaci (za účelem nastavení váhy do správné vodorovné polohy).
▪ Senzory musí trvale hlídat správný vodorovný stav váhy s funkcí automatického alarmu na displeji
▪ Při aktivaci nivelizace musí váha navigovat uživatele pomocí grafického pomocníka (pozice libely a vyvážení nožiček).
§ Váha musí obsahovat heslo pro uzamčení, po odemčení musí umožnit uživatelské použití
§ Metrologické nastavení lze měnit pouze oprávněným uživatelům
§ Váha musí mít datový výstup (USB nebo RS232) na propojení s PC pro přenos měřených výsledků. Při propojení USB musí být dodána redukce na RS232 k PC. Připojení musí být bez nutnosti instalovat do PC nějaký další komunikační software (technologie Plug & Play). Musí být zaručena kompatibilita s celým vážícím systémem a všemi funkcemi. Datový výstup musí být obousměrný
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní), po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let

## část III
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000015 „Laboratorní váhy“ část III "Laboratorní váha ke gravimetrické přípravě cytostatik pro Lékárnu"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks váhy ke gravimetrické přípravě cytostatik pro Lékárnu Fakultní nemocnice Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
§ Váha musí být stanoveným měřidlem – minimálně třída přesnosti III
§ Váhy musí být dodány s úředním ověřením (musí být při přebírce již označeny orámovaným velkým M s potvrzením, že se jedná o stanovená měřidla) s dobou platnosti 2 let
§ Váha musí být dodána s úředním ověřením (označena velkým M s posledním dvojčíslím letopočtu schválení typu nebo ověření)
§ Váha musí být vhodná do nestabilního prostředí (box s laminárním prouděním vzduchu) a odolná proti agresivním desinfekcím
§ Váha musí komunikovat s PC, minimálně MS Windows 10 Professional, x64 verze 1909 nebo 2004
§ Celkové rozměry váhy jsou maximálně (šířka x hloubka x výška) 250 x 420 x 130mm
§ Maximální povolená hmotnost navážky minimálně 4 000 g
§ Minimální zvážitelná navážka nesmí být větší než 10 g
§ Citlivost (rozlišení) je maximálně na dvě desetinná místa (0,01 g)
§ Doba ustálení výsledku vážení do 1,5 s
§ Linearita v celém rozsahu nesmí překročit 0,03 g
§ Rozměry vážící desky musí být alespoň 170 x 200 mm
§ Vážící desku musí být možno obsluhou snadno vyjmout (např. pro mytí v myčce)
§ Samotná váha obsahuje pod vážící deskou snímatelný ochranný kryt
§ Možnost tárování (vynulování)
§ Váha musí mít vnitřní automatický záznamník parametrů měření a výsledků
§ Váha musí mít zajištěnou odolnost vůči každodenní dezinfekci (vážící deska z nerezu)
§ Ovládání váhy musí být pomocí barevného grafického odnímatelného dotykového displeje
§ Na displeji musí dominovat velké, jasně čitelné číslice udávající váhu
§ Zabezpečené konektory, které odolají vlivům vnějšího prostředí s agresivními desinfekcemi
§ Váha musí mít datový výstup (USB nebo RS232) na propojení s PC pro přenos měřených výsledků. Při propojení USB musí být dodána redukce na RS232 k PC. Připojení musí být bez nutnosti instalovat do PC nějaký další komunikační software (technologie Plug & Play). Musí být zaručena kompatibilita s celým vážícím systémem a všemi funkcemi. Datový výstup musí být obousměrný
§ Součástí nabídky musí být seznam referenčních dodávek s minimálně jednou instalací váhy ve funkčním propojení se SW Cato - zastoupeno BD Austria GmbH.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let
Kvalifikační předpoklady
Seznam referenčních zakázek formou čestného prohlášení, z něhož bude zřejmé, že účastník realizoval minimálně jednu instalací váhy ve funkčním propojení se SW CATO – zastoupeno BD Austria GmbH - s uvedením doby plnění a kontaktních údajů zadavatele pro ověření těchto skutečností.

## část IV
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000015 „Laboratorní váhy“ část IV "Laboratorní váha pro přípravu parenterální výživy pro Lékárnu"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks váhy pro přípravu parenterální výživy pro Lékárnu včetně provedení zaškolení personálu Fakultní nemocnice Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
§ Váha musí být stanoveným měřidlem – minimálně třída přesnosti II.
§ Váhy musí být dodány s úředním ověřením (musí být při přebírce již označeny orámovaným velkým M s potvrzením, že se jedná o stanovená měřidla) s dobou platnosti 2 let
§ Váha musí mít interní kalibraci a justáž, možnost tárování a nulování
§ Maximální povolená hmotnost navážky minimálně 8 kg
§ Citlivost (rozlišení) - nejmenší zobrazitelný dílek maximálně (d) = 0.1 g
§ Ověřený dílek maximálně (e) = 1 g
§ Opakovatelnost alespoň 0,1 g
§ Linearita v celém rozsahu nesmí překročit 0,1 g
§ Minimální rozměr vážní plošinky musí být alespoň 180 x 180 mm
§ Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
§ Doba ustálení výsledku vážení do 1 s
§ Vysoká chemická odolnost proti desinfekčním prostředkům
§ Vhodnost váhy do nestabilního prostředí (volba v menu váhy)
§ Váha musí mít datový výstup (USB nebo RS232) na propojení s PC pro přenos měřených výsledků. Při propojení USB musí být dodána redukce na RS232 k PC. Připojení musí být bez nutnosti instalovat do PC nějaký další komunikační software (technologie Plug & Play). Musí být zaručena kompatibilita s celým vážícím systémem a všemi funkcemi. Datový výstup musí být obousměrný
§ Váha musí být kompatibilní se softwarem Cato verze 2.32 a vyšší, dle doporučení výrobce, dodavatele tohoto SW - zastoupeno BD Austria GmbH.
Součást dodávky
vážící miska z nerezové oceli dle orientačního nákresu uvedeného v příloze s názvem "Nákres misky" (pro případné zájemce zadavatel organizuje prohlídku místa plnění)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let

## část V
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000015 „Laboratorní váhy“ část V "Laboratorní váha pro přípravu sterilních léčiv pro Lékárnu"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks váhy pro přípravu sterilních léčiv pro Lékárnu Fakultní nemocnice Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
§ Váha musí být stanoveným měřidlem – minimálně třída přesnosti II.
§ Váhy musí být dodány s úředním ověřením (musí být při přebírce již označeny orámovaným velkým M s potvrzením, že se jedná o stanovená měřidla) s dobou platnosti 2 let
§ Maximální povolená hmotnost navážky minimálně 3 kg
§ Citlivost (rozlišení) - nejmenší zobrazitelný dílek maximálně (d) = 0.01 g
§ Ověřený dílek maximálně (e) = 0,1 g
§ Váha musí mít interní kalibraci a justáž, možnost tárování a nulování
§ Opakovatelnost alespoň 0,01 g nebo lepší
§ Linearita v celém rozsahu nesmí překročit 0,02 g
§ Minimální rozměr vážní plošinky musí být alespoň 180 x 180 mm
§ Ovládání pomocí barevného dotykového displeje
§ Doba ustálení výsledku vážení do 1 s
§ Váha musí mít datový výstup (USB nebo RS232) na propojení s PC pro přenos měřených výsledků. Při propojení USB musí být dodána redukce na RS232 k PC. Připojení musí být bez nutnosti instalovat do PC nějaký další komunikační software (technologie Plug & Play). Musí být zaručena kompatibilita s celým vážícím systémem a všemi funkcemi. Datový výstup musí být obousměrný.
§ Váha musí být kompatibilní se softwarem Cato verze 2.32 a vyšší, dle doporučení výrobce, dodavatele tohoto SW - zastoupeno BD Austria GmbH.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let