## List1
Splnění minimálních technických požadavků
VZMR VZ-2021-000032 "Katetr radioablační - svorka bipolární pro KCHIR"
Charakteristika | technické požadavky | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry včetně uvedení jednotek
Katetr radioablační - svorka bipolární, jednorázový | Kompatibilní s přístrojem pro radioablaci ASU3-230 , inventární číslo FNOL I023951.
Bipolární RF ablační svorka k léčbě fibrilace síní s paralelními čelistmi a konstantním sevřením tkáně v celé délce pro vytváření kontinuálních a dlouhodobě transmurálních lézí na srdeční tkáni.
ilustrativní zobrazení | V každé z čelistí má 2 elektrody – pro tvorbu široké léze (celkem tedy 2 páry elektrod, střídajících se v průběhu ablačního cyklu). Umožňuje online měření vodivosti ablované tkáně (50 x za sekundu), díky kterému zefektivňuje a zkracuje celý proces tvorby léze (v průměru je jedna léze hotova za 15 sekund).
Termistor umístěný v jedné z čelistí kontroluje teplotu ablované tkáně a v případě dosažení maximální hodnoty přeruší dodávku energie, aby nedošlo k poškození srdeční tkáně.
Svorka nepotřebuje ke své funkci proplach fyziologickým roztokem.
Neohebné paralelní čelisti jsou levostranně zakřivené a mají nízký profil (ochrana proti poškození plicních žil).
Délka elektrod 6,5 cm, maximální výkonový výstup 28,5 W.