## List1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000120 "Sonda ablační Cryoflex "
specifikace |  | ANO/NE | poznámky / skutečné parametry
Sonda ablační Cryoflex | Katetr pro kryochirurgickou léčbu srdečních arytmií (především fibrilací síní)
Katetr je flexibilní a rukou tvarovatelný a umožňuje vytvoření kontinuálních lineárních lézí
Délka mrazícího segmentu katetru je 100mm, je možné zkrácení mrazícího segmentu pomocí isolačního pouzdra
Katetr dosahuje hlubokých mrazících teplot (kryoablace až –160 st.C), což umožňuje bezpečné vytvoření transmurálních lézí a vysokou účinnost ablace
Katetr obsahuje termočlánek pro monitorování teploty na ablačním segmentu
Katetr umožňuje vytvořit všechny požadované léze levostranné i pravostranné, v síňových i komorových oddílech
Katetr je možné použít epikardiálně i endokardiálně
Katetr je možné použít při operaci v mimotělním oběhu i bez mimotělního oběhu
Katetr je možné použít při mediální sternotomii, thorakotomii, miniinvazivních přístupech
Katetr má dostatečně flexibilní ablační segment pro opakované natvarování a přizpůsobení linii ablace
Katetr musí být kompatibilní s Generátorem CryoFlex Control Panel 65CS1 včetně příslušenství, který má FN Olomouc v majetku ( inv..č.: I022727-000 )
další podmínky
expirace min. 12 měsíců