## část I
Splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000121 „Bateriová vrtačka a vzduchem poháněné jednotky“
část I "Vrtačka s elektrickým akumulátorovým pohonem"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem části veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks vrtačky s elektrickým akumulátorovým pohonem včetně příslušenství určené k velkým výkonům pro Traumatologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
akumulátorová vrtačka musí mít minimálně 1350 ot/min
akumulátorová vrtačka musí mít výkon minimálně 250W
akumulátorová vrtačka musí mít maximální hmotnost 1600g včetně akumulátoru a nástavce
akumulátorová vrtačka musí mít maximální krouticí moment u vrtání minimálně 3,5Nm
akumulátorová vrtačka musí mít celkovou kanylaci do průměru 4mm včetně.
akumulátorová vrtačka musí mít snadno omyvatelný povrch
akumulátorová vrtačka musí být autoklavovatelná na 134°C
akumulátorová vrtačka musí mít spoušť a bezpečnostní pojistku samospuštění
akumulátorová vrtačka musí mít ovládání směru otáček (zpětný chod)
nabíjecí stanice musí být schopna dobít vybitý akumulátor maximálně do 60 minut
nabíjecí stanice musí mít funkci udržování nabité baterie (baterie není nutné po dobití vyndávat)
akumulátorová vrtačka musí mít možnost budoucího rozšíření o reciproční nástavec
Součást dodávky
součástí dodávky k akumulátorovým vrtačkám musí být 1ks nabíjecí stanice akumulátorů včetně síťového kabelu. V případě kompatibility se stávající nabíječkou (DePuy Synthes, BBraun-Acculan) nebude vyžadováno.
součástí akumulátorové vrtačky musí být 1 kus dobíjecího akumulátoru
součástí akumulátorové vrtačky musí být vrtací nástavec Jacobs
součástí akumulátorové vrtačky musí být nástavec pro K-dráty
součástí akumulátorové vrtačky musí být frézovací nástavec pro frézování dřeňové dutiny (pro frézy DePuy Synthes)
součástí akumulátorové vrtačky musí být vrtací nástavec AO
součástí akumulátorové vrtačky musí být nástavec pilový oscilační
součástí akumulátorové vrtačky musí být sada 10ks pilových listů. V případě kompatibility s používanými listy DePuy Synthes nebude vyžadováno.
součástí akumulátorové vrtačky musí být adaptér DHS/DCS
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let

## část II
Splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000121 „Bateriová vrtačka a vzduchem poháněné jednotky“
část II "Vrtací a pilová jednotka poháněné vzduchem"
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství pro Centrální operační sály a 1 ks vzduchem poháněné pilové jednotky včetně příslušenství pro Ortopedickou kliniku, včetně provedení zaškolení personálu
Typ zařízení:
Výrobce:
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství
Pohonná jednotka musí být vhodná pro traumatologii, ortopedii a páteřní chirurgii
Sestava musí být poháněná stlačeným vzduchem
Sestava musí být připojitelná (např. přes redukční ventil) na rozvod stlačeného vzduchu používaný ve FNOL a pracovat v rozsahu min. 6-8barů (typicky 7,45baru)
Jednotka musí mít váhu maximálně 800g
Jednotku musí být možno sterilizovat na 134°C
Systém musí umožňovat plynulé nastavení otáček v minimálním rozmezí 0-900 otáček za minutu
Jednotka musí jít ovládat ručním spínačem
Jednotka musí mít chod vpřed i zpětný chod
Součást dodávky
1ks oleje v lahvičce k uživatelské údržbě jednotky
varianta A - Jednotka musí být buď kompatibilní se stávajícím příslušenstvím pracoviště CAD DePuy Synthes (nemusí být součástí dodávky)
nebo varianta B - vlastní kompletní příslušenství (adaptéry, nástavce na K dráty, AO koncovka, pilové nástavce - oscilační a reciproční+sada pilových listů(90 x 25,4 x 1,27mm, 90 x 25,4 x 1,0mm, 90 x 19 x 1,0mm tolerance rozměrů je 0,4mm), sklíčidlo+ klíč, rychlospojka pro DHS/DCS vrtáky, dvoucestná vzduchová hadice pro zapojení do centrálního rozvodu vzduchu minimální délky 3m zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firem Daniševský a MZ Liberec.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní), po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let
Typ zařízení:
Výrobce:
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
1 ks vzduchem poháněné pilové jednotky včetně příslušenství
Pohonná jednotka musí být vhodná pro traumatologii, ortopedii a páteřní chirurgii
Sestava musí být poháněná stlačeným vzduchem
Sestava musí být připojitelná (např. přes redukční ventil) na rozvod stlačeného vzduchu používaný ve FNOL a pracovat v rozsahu min. 6-8barů (typicky 7,45baru)
Jednotka musí mít váhu maximálně 800g
Jednotku musí být možno sterilizovat na 134°C
Systém musí umožňovat plynulé nastavení otáček v minimálním rozmezí 0-900 otáček za minutu
Jednotka musí jít ovládat ručním spínačem
Jednotka musí mít dopředný i zpětný chod
Jednotka musí umožnit připojení pilového oscilačního nástavce
Součást dodávky
1ks oleje v lahvičce k uživatelské údržbě jednotky
dvoucestná vzduchová hadice pro zapojení do centrálního rozvodu vzduchu minimální délky 5m zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firem Daniševský a MZ Liberec.
nástavec pilový oscilační
sada pilových listů (90 x 25,4 x 1,27 mm, 90 x 25,4 x 1,0 mm, 90 x 19 x 1,0 mm) tolerance rozměrů je 0,4mm
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní), po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let