## list1
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000138 „Motodlahy“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 3 kusy rehabilitačních motorových dlah, 1 kus pro Oddělení rehabilitace a 2 kusy pro Ortopedickou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
§ Musí se jednat o motorové dlahy určené pro rehabilitaci kolene a kyčle
§ Motodlahy musí mít rozsah pohybu pro koleno minimálně v rozsahu 10° - 120°
§ Motodlahy musí mít rozsah pohybu pro kyčel minimálně v rozsahu 10° - 75°
§ Rychlost motodlahy musí být nastavitelná v minimálně 5 úrovních, a to v rozsahu 45° - 155°/min
§ Motodlahy musí umožnit nastavit dobu cvičení v rozsahu minimálně 1 - 59 min
§ Motodlahy musí disponovat funkcí měření doby chodu
§ Motodlahy musí být možné ovládat pomocí dálkového ovladače s LCD displejem
§ Motodlahy musí umožnit zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace a musí být možné nastavit hodnoty rozsahu dle aktuální bolestivosti a citlivosti pacienta
§ Motodlahy musí být programovatelná a musí mít minimálně 16 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů
§ Motodlahy musí umožnit postupné rozšiřování rozsahu pohybu (tzv. zahřívací mód)
§ Motodlahy musí být možné jednoduše a rychle nastavit vzhledem k anatomickým rozměrům pacientů
§ Motodlahy musí mít plastové vypodložení z antialergeních a omyvatelných materiálů odolných vůči běžně používaným desinfekčním prostředkům
§ Motodlahy musí mít protiskluzovou konstrukci
§ Motodlahy musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 35-46cm pro rehabilitaci femuru
§ Motodlahy pro rehabilitaci bérce pro Ortopedickou kliniku (2ks) musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 32-55cm
§ Motodlaha pro rehabilitaci bérce pro Oddělení rehabilitace (1ks) musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 25-55cm (možno řešit formou dětského adaptéru).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění metrologického ověření dle zák. 505/1990 Sb., pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a metrologického ověření dle zák. 505/1990 Sb., po dobu záruky zdarma
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
§ Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
§ Délka záruky minimálně 24 měsíců
§ Životnost přístroje minimálně 8 let