## list1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000167
„38. Vodící dráty k vaskulárním neurointervencím IV."
Výrobce:
Specifikace
vodící dráty k vaskulárním neurointervencím, prům. 0,014"(0,36 mm), celková délka 200 cm, zakončení angled 25° | Ilustrativní vyobrazení | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
vodící drát musí být určený k provádění neurointervenčních vaskulárních výkonů
vodící drát musí být vyroben z nerezové oceli, s ocelovým jádrem.
vodící drát musí být opatřen hydrofilním povrchem v distální délce minimálně 170 cm a polymerním povrchem v distální délce minimálně 150 cm
celková délka minimálně 200 cm
průměr maximálně 0,014" (0,36 mm)
tvar zakončení Angled 25°
délka distálního mikrocoilu minimálně 30 cm
délka RTG kontrastního distálního konce minimálně 3 cm