## list
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000243 „Vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti“
Označení zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks vysokofrekvenčního ventilátoru pro novorozence a malé děti pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu. Součástí předmětu plnění jsou také dodávky spotřebního materiálu nutného pro provoz přístroje.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace ventilátoru
§ K účinné vysokofrekvenční oscilační ventilaci
§ Pro donošené novorozence a předčasně narozené děti
§ Pro děti minimálně do váhy 30kg
§ Nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního kontinuálního průtoku
§ Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger)
§ Maximální rozměry 50 x 50 x 50 cm
§ Ventilace s objemovým limitem
§ Umožnění aktivního exspiria
§ Režim HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilation)
§ HFOV - minimálně do váhy 12 kg
§ HFOV - frekvence v minimálním rozsahu od 5 do 20 Hz
§ HFOV - Amplituda v rozsahu alespoň 5 - 100 cm H2O se středním tlakem nastavitelným alespoň od 5 do 30 cm H2O
§ Manuální dech možný v každém režimu včetně HFVO s nastavitelnou maximální délkou
§ Režim Hi-Flow nebo režim O2 terapie pro Hi-Flow
§ Režim S/IMV
§ Režim SIPPV
§ Režim PSV
§ Režim PSV SIMV
§ Režim CPAP
§ Režim nCPAP, kompatibilní s aplikátory obecně známými jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow
§ Režim IPPV
§ Kapnometrie Microstream metodou Sidestream (etCO2) s minimálním rozsahem měření do 150 dechů/min.
§ Grafické zobrazení ventilace včetně trendů (paměť trendu minimálně 3 dny)
§ Dotykový displej, uhlopříčka minimálně 10,4''
§ Minimální alarmy: nízký stav akumulátoru a zdroje plynu, překročení nastavených parametrů
§ Napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz)
§ Napájení baterií s výdrží minimálně 2,5 hodiny (1 hod při HFOV)
§ Specifikace zvlhčovače
§ Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty
§ Zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením
§ Kompatibilní s komorami s kruhovým tvarem
§ Barevný displej zobrazující všechny parametry
§ Přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů
§ Vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu
§ Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)
§ Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu minimálně ve třech úrovních
§ Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody
§ Separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu
§ Uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení
§ Alarmy teplot
Specifikace zvlhčovače
§ Dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty
§ Zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením
§ Kompatibilní s komorami s kruhovým tvarem
§ Barevný displej zobrazující všechny parametry
§ Přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů
§ Vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu
§ Plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)
§ Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu minimálně ve třech úrovních
§ Automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody
§ Separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu
§ Uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení
§ Alarmy teplot
Součást dodávky
§ Pojízdný stojan nebo vozík s brzdou s držákem zvlhčovače, stojan s háky pro hadice a kabely, koš nebo polička na spotřební materiál
§ Pacientské okruhy vhodné pro konvenční i HFO ventilaci bez potřeby přepojování minimálně pro 5 pacientů
§ Průtokové senzory minimálně pro 5 pacientů (autoklávovatelné nebo jednorázové)
§ Příslušenství pro měření etCO2 minimálně pro 5 pacientů
§ Veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače nezbytné k zahájení ventilace minimálně pro 5 pacientů.
Spotřební materiál
§ Součástí nabídky je předpokládaný minimální odběr kompletního spotřebního materiálu nutného pro provoz přístroje po celou dobu životnosti přístroje (8let), tj. 120 pacientů - pro děti s váhou v rozmezí minimálně 3-12kg:
- kompletní dýchací okruh pro HFO,
- průtokový senzor,
- modul pro měření etCO2,
- spotřební materiál pro funkci připojení zvlhčovače.
§ V případě nabídky autoklávovatelných komponent předpokládá zadavatel maximálně 100 resterilizací.
§ Kompletní katalogový seznam spotřebního materiálu s cenami bude přílohou smlouvy.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje), po dobu záruky zdarma,
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje),
§ Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.
Obecné požadavky
§ Délka záruky minimálně 24 měsíců
§ Životnost přístroje minimálně 8 let