## list1
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000421 „Oscilační pila“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks oscilační pily včetně příslušenství pro Ústav soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Olomouc a provedení zaškolení personálu
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
§ Musí se jednat o oscilační pilu určenou pro patologii a chirurgii
§ Hmotnost přístroje musí být maximálně 1,3 kg
§ Pila musí mít maximální otáčky bez zatížení minimálně 13 000 oscilací/min
§ Pila musí být odolná vůči vodě (stupeň krytí minimálně IP67) a musí být sterilizovatelná bez nutnosti jejího rozebrání
§ Pila musí být vyrobena z materiálu, který je sterilizovatelný a odolný vůči korozi
§ Pila musí být napájena pomocí externího napájecího zdroje se stupněm krytím minimálně IP64
§ Pila musí mít ochranu proti přetížení
§ Napájecí kabel musí mít minimální délku 3,5 metru
§ Pila musí být kompatibilní s odsávací filtrační jednotkou SwordFish Medezine 5000 nebo musí být k pile dodána nová odsávací filtrační jednotka
§ Specifikace filtrační jednotky v případě dodávky náhrady odsávací filtrační jednotky:
- Hmotnost maximálně 12 kg
- Objem nádrže minimálně 7 litrů
- Výkon motoru minimálně 750 W
- Hlučnost maximálně 66 dB
- Účinnost filtrace minimálně 99,9 % při velikosti částic 0,6 mikronu
Součást dodávky
§ Součástí dodávky musí být napájecí zdroj k pile
§ Součástí dodávky musí být sada řezných kotoučů s průměry minimálně 63,5 mm, 76 mm a řezný segment s poloměrem 51 mm
Spotřební materiál
§ Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let).
- 24 kusů řezných kotoučů o průměru minimálně 63,5 mm
- 40 kusů řezných kotoučů o průměru minimálně 76 mm
- 16 kusů řezných segmentů o poloměrem minimálně 51 mm
§ Předpokládané množství je orientační.
§ Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství.
§ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
§ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
§ Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
§ Životnost přístroje minimálně 8 let