## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000736 „Uroflowmetr“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 2 ks uroflowmetrů pro Urologickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
2 ks uroflowmetrů bateriově napájených, komunikujících bezdrátově s obslužným PC
Přístroje musí mít dosah bezdrátové komunikace minimálně 10 metrů (včetně překážek - cihlová stěna, obklady, ostatní vybavení laboratoře/ambulance)
Přenos dat musí probíhat šifrovaně, popř. přenos neobsahuje citlivá data anebo neprobíhá přes běžně používané pásmo (Bluetooth/Wi-fi), součástí dodávky musí být USB klíč (dongle) nebo USB externí karta na straně PC pro bezdrátovou komunikaci
V případě použití integrované baterie, musí být vyměnitelná i bez nutnosti zásahu autorizovaného servisního technika.
Součástí uroflowmetrického snímače musí být široký trychtýř a sběrná nádoba na moč o objemu minimálně 1l
Měřený rozsah průtoku musí být minimálně 0 - 100 ml/s, přesnost +/- 2%
Minimální rozsah měřeného objemu musí být 0 - 2000 ml, přesnost +/- 2%
Trychtýr i sběrná nádoba na moč musí být z odolného materiálu, umožňujícího opakovanou dezinfekci
Uroflowmetry musí mít automatické zapnutí měření při začátku mikce
Uroflowmetry musí mít automatický konec měření po úplném ukončení mikce, systém musí mít optimalizovaný algoritmus pro ukončení měření
Specifikace - Software
SW musí být minimálně po celou dobu životnosti přístroje funkční bez dalších nákladů (např. musí obsahovat časově neomezené licence k provozu)
SW musí zobrazovat měřený objem a průtok v čase
SW musí mít funkci kalibrace přístroje
SW musí generovat PDF reporty a odesílat je na síťové úložiště
SW musí zobrazit výsledek uroflowmetrie do jedné minuty od ukončení měření
SW musí mít funkci tisk grafu/výsledků na standartní tiskárně přímo z programu
SW musí být kompatibilní s min. HW požadavky PC ICT FNOL: i5 9xxx, 8GB RAM, 2x DP, SSD 480GB, Win 10 Pro (64bit) případné aktualizace SW zajišťující kompatibilitu s aktuálním OS Microsoft po dobu životnosti přístroje zdarma, bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let).
Specifikace - nastavitelný držák
Odolný výškově stavitelný držák umístitelný pod mikční židli (která je také součástí dodávky a musí být snadno omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými desinfekčními prostředky) pro vyšetření žen a dětí, rozsah pohybu minimálně 40 - 70 cm na výšku. Aretace šroubem nebo pákovým mechanismem, dezinfikovatelný
Odolný výškově stavitelný držák, rozsah pohybu minimálně 40 - 70 cm na výšku. Držák musí mít jednoduchou aretaci pákovým nebo obdobným mechanismem umožňující snadné nastavení výšky. Držák musí být z odolného, snadno dezinfikovatelného materiálu
Součást dodávky
Součást dodávky pro každý uroflowmetr musí být výškově nastavitelný držák, zařízení pro bezdrátovou komunikaci s PC (USB klíč (dongle) nebo USB externí karta na straně PC) a kompatibilní obslužný SW a 1ks mikční židle
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky min. po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let