## Technická specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000738 „Termocycler“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks termocycleru ve variantě a) nebo 2 ks termocyclerů ve variantě b) pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu. Nabídnutou variantu účastník označí.
Specifikace
§ varianta A: termocykler musí mít 2 nezávislé bloky, oba bloky musí pracovat nezávisle, každý blok je určen pro 48 zkumavek o objemu 0,2 ml. Musí mít možnost výměny dvojbloku za jeden blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml
§ varianta B:2 termocyklery, kde každý přístroj má blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml
Společné parametry specifikace pro variantu A a B | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Termocykler musí být samostatně programovatelný přístroj s dotykovým displejem.
Termocykler musí mít možnost ukládat programy (minimálně 200 uživatelsky definovaných programů).
Termocykler musí umožňovat nastavit program s minimálně 200 cykly.
Termocykler musí umožňovat nastavení několika teplotních cyklovacích smyček (loop), přičemž musí umožnovat nastavit samostatnou cyklovací smyčku v rámci jiné cyklovací smyčky.
Teplotní neuniformita (přesnost) termocykleru musí být maximálně ±0,2 °C.
Homogenita bloku při teplotě 90 °C musí být maximálně ±0,4 °C.
Rychlost teplotní změny pro jamkový blok musí dosáhnout hodnoty minimálně 4°C/s pro ochlazení a pro ohřátí.
Termocykler musí mít nastavitelnou rychlost ohřevu (ramp rate) minimálně v kroku 0,5 °C/s.
Teplotní rozsah bloku musí být minimálně v rozsahu 4 – 99 °C.
Termocykler musí mít vyhřívané víko v minimálním rozsahu 30 – 100 °C s možností vypnutí vyhřívání v programu.
Víko přístroje musí být ploché tuhé a vyhřívané s dostatečným tlakem pro zabránění kondenzace a odpařování.
Termocykler musí umožňovat export programů, uživatelů a chybových hlášek.
Termocykler musí mít tichý chod (méně než 60dB)
Termocykler musí mít automatické nastavení výšky víčka k použití všech typů spotřebních materiálů (skirted, semi-skirted, unskirted PCR destičky, stripy).
Termocykler musí mít funkci, která při opětovném spuštění funci zajistí, aby termocykler pokračoval v programu tam, kde přestal (Pokud tuto funkci termocykler nemá, tak dodavatel na své náklady dodá UPS, která umožní aby termocykler dokončil daný program do konce)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
§ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
§ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
§ Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let