## Specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000741 „Štěrbinová lampa“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks štěrbinové lampy pro Oční kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí být určen pro prohlédnutí předního i zadního segmentu oka
Lampa musí mít zdroj světla typu LED ve variantě horního osvětlení s regulací intenzity osvětlení
Lampa musí mít minimálně 5 kroků zvětšení v rozsahu min. 6-40 krát
Lampa musí mít nastavení parametru PD (pupilární distance) v rozsahu minimálně 55-75 mm
Lampa musí mít nastavení rozměru zorného pole v rozsahu minimálně 5,7-34 mm
Průměr apertury lampy musí mít minimálně 5 hodnot z rozsahu min. 0,2 - 12 mm
Lampa musí mít plynulou rotaci štěrbiny v rozmezí 0-90°, a dále úhel vychýlení štěrbiny lampy musí být nastavitelný v rozmezí +/- 90°
Přístroj musí mít vertikální náklon těla lampy min. v hodnotách 0°, 5°, 10°, 15°, 20°
Lampa musí mít minimálně modrý, zelený, difúzní a žlutý, červený filtr
Lampa musí mít posun základny zepředu dozadu minimálně 90 mm, ze strany na stranu minimálně 100 mm, nahoru dolů minimálně 30 mm
Lampa musí být umístěna a upevněna na stolku, který je součásti dodávky
Specifikace stolku
Součástí přístroje musí být mobilní stolek se zabrzditelnými kolečky a s elektrickým nastavením výšky stolu, na němž je přístroj mechanicky upevněn
Stolek musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 75 - 90 cm (výška horní desky od podlahy)
Deska stolu musí mít minimální velikost 50 cm x 34 cm
Stolek se ovládá tlačítky ze strany uživatele
Stolek musí mít nosnost minimálně 20 kg
Stolek musí být napájen 230 V/50 Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry
Součást dodávky
Součástí přístroje musí být opěrka čela a nastavitelná opěrka brady
Součástí lampy musí být držák s digitálním aplanačním tonometrem, který je kompatibilní s příslušným přístrojem
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a metrologické ověření dle zákona 505/1990 Sb. (stanovená měřidla) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let