## část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000771
"Vrtací jednotka"
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu pro 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství pro Centrální operační sály včetně provedení zaškolení personálu
Typ zařízení:
Výrobce:
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství
Pohonná jednotka musí být vhodná pro traumatologii, ortopedii a páteřní chirurgii
Sestava musí být poháněná stlačeným vzduchem
Sestava musí být připojitelná (např. přes redukční ventil) na rozvod stlačeného vzduchu používaný ve FNOL a pracovat v rozsahu min. 6-8barů (typicky 7,45baru)
Jednotka musí mít váhu maximálně 800g
Jednotku musí být možno sterilizovat na 134°C
Systém musí umožňovat plynulé nastavení otáček v minimálním rozmezí 0-900 otáček za minutu
Jednotka musí jít ovládat ručním spínačem
Jednotka musí mít chod vpřed i zpětný chod
Součást dodávky
1ks oleje v lahvičce k uživatelské údržbě jednotky
varianta A - Jednotka musí být buď kompatibilní se stávajícím příslušenstvím pracoviště CAD DePuy Synthes (nemusí být součástí dodávky)
nebo varianta B - vlastní kompletní příslušenství (adaptéry, nástavce na K dráty, AO koncovka, pilové nástavce - oscilační a reciproční+sada pilových listů(90 x 25,4 x 1,27mm, 90 x 25,4 x 1,0mm, 90 x 19 x 1,0mm tolerance rozměrů je 0,4mm), nástavec k frézování dutin, sklíčidlo+ klíč, rychlospojka pro DHS/DCS vrtáky, dvoucestná vzduchová hadice pro zapojení do centrálního rozvodu vzduchu minimální délky 3m zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firem Daniševský a MZ Liberec.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let