## specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000773 „Průběžná svářečka sterilizačních obalů s řezačkou“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks průběžné svářečky sterilizačních obalů s řezačkou pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
Specifikace svářečky
Svářečka musí umět zatavovat kombinovaný (papír folie), papírový obalový materiál pro sterilizaci skleněných, gumových a kovových předmětů pro vložení do parního a formaldehydového sterilizátoru
Svářečka musí být vhodná k umístění do čistých prostor a odolná vůči každodennímu přetírání dezinfekčním přípravkem
Nejdelší část svářečky (délka trasy pro sváření v přístroji) nesmí přesáhnout 71 cm
Svářečka musí mít mikroprocesorové řízení a kontrolu všech funkcí
Svářečka musí mít automatické nastavení svařovacího přítlaku
Svářečka musí mít automatický start přístroje pomocí fotobuňky
Šířka sváru minimálně 12 mm
Rychlost posuvu alespoň 10 m/min
Svářečka musí mít nastavitelnou teplotu v minimálním rozsahu +80°C až +200°C
Svářečka musí mít funkci úspory energie (stand-by)
Svářečka musí mít automatickou kontrolu teploty - při odchylce teploty maximálně ± 5 °C musí přepnout do funkce stand-by a vyhlásit alarm
Svářečka musí mít paměť pro uchování nastavených dat i po vypnutí přístroje
Svářečka musí mít minimálně dvouřádkový displej
Svářečka musí mít klávesnici určenou pro obsluhu opatřenou adhesivní fólií
Svářečka musí mít tiskárnu umožňující tisk dat přímo na obal
Svářečka musí umožnit nastavení tisku data sterilizace, expirace a kódu pracovníka
Svářečka musí umožnit tyto formáty nastavení data „D/M/R“, „M/D/R“ a „R/M/D“
Svářečka musí umožnit nastavení alfanumerického kódu šarže, obsluhy a textu
Svářečka musí umožnit vzestupné číslování obalů (sáčků)
Svářečka musí umožnit nastavení počítadla obsluhou
Svářečka musí umožnit přihlašování jednotlivých uživatelů heslem
Svářečka musí umožnit kalibraci teploty, rychlosti posuvu a času
Přístroj musí mít menu a komunikovat v českém jazyce
Specifikace řezačky
Řezačka musí mít řeznou délku do 750mm
Řezačka musí mít zásobník pro průměr role maximálně 300mm
Řezačka musí mít maximální rozměr 90 x 30 x 45 cm
Držák na zeď pro řezačku
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
Součástí dodávky je veškerá kabeláž nutná k propojení přístrojů s rozvodnou sítí 230 V/50 Hz, v případě nutnosti uzemňovací kabel
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let