## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000770 „Mixážní sprchový panel II“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks mixážního sprchového panelu s polyesterovou výlevkou pro Dětskou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
• musí být určen ke sprchování osob
• musí umožňovat sprchovat a čistit mobilní a imobilní osoby včetně přepravovaných na sprchových vozících či lehátcích
• musí umožňovat sprchování, čištění a dezinfekci pacientských přepravovacích prostředků (sprchové vozíky a lehátka)
• musí obsahovat termostatický směšovač pro změnu tlaku a teploty tekoucí vody
• musí mít funkci automatického vypnutí při přehřátí
• musí mít oddělenou klientskou sprchu s pistolovou spouští a dezinfekční sprchu s pistolovou spouští
• musí mít možnost volitelné sprchy pro čištění a dezinfekci s průtokoměrem pro nastavení mísení
• musí být připojitelný na přívody studené a teplé vody o rozměrech G3/4”
• musí pracovat s maximálním statickým tlakem minimálně 600 kP a s minimálním dynamickým tlakem minimálně 50 kPA při průtoku 25l/min
• musí pracovat až do průtoku vody minimálně 20 l/min
• musí pracovat v teplotním rozmezí studené vody minimálně od 3 °C do 15 °C
• musí pracovat v teplotním rozmezí teplé vody minimálně od 38 °C do 80 °C
• odvod splašků musí být plně funkční s odpadní rourou o vnitřním průměru 100 mm
• z důvodu technologie stavební konstrukce nesmí váha panelu přesáhnout 25 kg
• maximální rozměry panelu (š x v x h) 77 x 53 x 21 cm
• nádrž splachovače minimálně 9 litrů
• panel musí obsahovat teploměr ukazující teplotu tekoucí vody při sprchování
• orientační rozteč kotvících bodů mixážního sprchového panelu je 66 cm (tj. 33 cm od osy na každou stranu) – přesné zaměření účastníkem dodávky na místě
• panel nepotřebuje přívod elektrické energie
• mixážní sprchový panel musí umožnit používání běžných dezinfekčních prostředků používaných ve FNOL v souladu s naším dezinfekčním řádem (tedy - DESAM OX, DESAM EFFECT a SURFANIOS PREMIUM)
• musí být připojitelný na stavebně přichystané přívody a odvody na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
Součást dodávky
Součást dodávky je výlevka, která musí být zhotovena z polyesterového plastu s povrchovou úpravou, která musí umožňovat plnou dezinfekci povrchů za pomoci standardních dezinfekčních prostředků
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let