## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000802 „Multifunkční křeslo koženkové“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 2 ks multifunkčních koženkových křesel pro I.interní kliniku - kardiologickou ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
2 kusy multifunkčních elektricky polohovatelných křesel umožňující variabilní použití při poskytování ošetřovatelských a terapeutických zákroků u pacientů v poloze vleže i v poloze vsedě na pracovišti I. Interní kliniky - kardiologické
Multifunkční křesla musí mít minimální rozměr ložné plochy 60 x 210 cm
Multifunkční křesla musí mít elektrické konstrukční provedení
Multifunkční křesla musí umožnit elektrické polohování jednotlivých částí křesla
Multifunkční křesla musí mít nízkou nástupní výšku pro pohodlné usednutí pacienta
Multifunkční křesla musí mít elektricky stavitelnou výšku ložné plochy v minimálním rozmezí 55 až 90 cm
Multifunkční křesla musí mít elektricky ovládané polohování do pozice Trendelenburg pomocí elektropohonu (minimálně -12°)
Multifunkční křesla musí mít elektricky ovládané polohování do tzv. Fowlerovy polohy pomocí elektropohonu, která usnadňuje dýchání a napomáhá od bolesti
Multifunkční křesla musí být tvořena ložnou plochou s minimálně třemi dělenými segmenty - zádový, sedací a nožní
Multifunkční křesla musí mít minimálně tři segmenty – zádový, sedací a nožní – se samostatně elektricky ovládaným polohováním pomocí elektromotorů
Multifunkční křesla musí mít zádový segment nastavitelný min. v rozsahu 0° až +70°
Multifunkční křesla musí mít ovládání pomocí ručního ovladače s přednastavenými základními funkcemi a zámkem, např. Trendelenburg
Multifunkční křesla musí mít rychle a jednoduše mechanicky nastavitelnou stabilní polohu CPR
Multifunkční křesla musí mít po obou stranách ergometrickou, otočnou a nastavitelnou loketní podpěrku ruky
Multifunkční křesla musí mít odnímatelný stolek včetně držáku stolku
Multifunkční křesla musí mít kompaktní odnímatelnou opěrku nohou včetně držáku
Multifunkční křesla musí mít infuzní stojan včetně držáku
Multifunkční křesla musí mít za hlavou pacienta transportní madlo pro snadné ovládání při transportu
Multifunkční křesla musí mít zádový segment opatřený hlavovou opěrkou (podhlavníkem)
Multifunkční křesla musí mít držák role hygienického papíru
Multifunkční křesla musí mít minimální nosnost 180 kg
Multifunkční křesla musí být pojízdná, opatřena čtyřmi kolečky o průměru minimálně 100 mm s centrální brzdou, umožňující transport i s pacientem
Multifunkční křesla mít napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu o minimální délce 2 metry s plastovým háčkem a ekvipotenciálním spojením
Multifunkční křesla musí být opatřena záložním zdrojem napájení (baterií) pro manipulaci a polohování křesel při transportu
Multifunkční křesla musí mít kryt podvozku pro snadné hygienické ošetřování
Multifunkční křesla musí být snadno omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými dezinfekčními prostředky
Multifunkční křesla musí mít kvalitní, měkké, bezešvé čalounění bakteriostatickou koženkou odolávající běžné dezinfekci (barva koženky oranžová – účastník předloží vzor barvy v nabídce, fyzicky na vyžádání)
Multifunkční křesla musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém jsou deklarovány jako zdravotnický prostředek
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let