## minimální tech.podm
Minimální technické podmínky | Účastník doplní ANO/NE* | Poznámka / alternativní řešení
dodavatel do nabídky uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce pro navrhované řešení
Obecné požadavky
dodavatel dodá nový (nerepasovaný) automatický analyzátor - certifikovaný (včetně ovládacího SW) pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) dle specifikace, s rokem výroby 2020 nebo novějším.
Diagnostika a analyzátor splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
Dodavatel na vlastní náklady dopraví předmět výpůjčky na místo plnění, zajistí řádnou instalaci analyzátoru v souladu s doporučením výrobce a provede instruktáž uživatelů na pracovišti.
Kromě vlastního dodání diagnostik a analyzátoru dodavatel rovněž zajistí:
· pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění
· dodání technické dokumentace včetně prohlášení o shodě, návodu k použití v českém jazyce.
Technické požadavky na analyzátor
Analyzátory musí být výkonnostně a kvalitativně vhodné pro provádění všech vyšetření uvedených v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek
Uzavřená a plně automatizovaná platforma.
Analýza vzorků různého biologického materiálu. Minimální výčet druhů vzorku: nasofaryngeální stěr |  | uchazeč uvede i další nabízený druh analyzovatelného vzorku
Systém pro STATIM vyšetření (point-of-care testování (POCT)).
Vydání výsledku do 90 minut od doby vložení vzorku.
Z důvodu zabránění kontaminace musí systém využívat jednorázové čipy/ kazety/ cartridge
Reakce musejí probíhat uvnitř jednorázových testovacích karet
Připojení umožňující oboustrannou komunikaci s LIS (Envis- DSSOFT) v reálném čase (přenos včetně výsledků kontrol)
Součástí dodávky bude záložní zdroj (UPS) s kapacitou dostačující pro chod celého systému (analyzátor + případné PC) při výpadku elektrické energie na dobu min. 15 minut.
Připojení na stávající elektrickou síť 230v/50Hz.
Součástí je integrovaná čtečka čárových kódů. Uchazeč dodá navíc i PC v případě, že analyzátor nemá vlastní softwarové prostředí.
Identifikace vzorku pomocí čárového kódu
Identifikace reagencií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu.
Možnost zálohování primárních dat a jejich přenos na nemocniční server
Všechny přístroje a zařízení mají za plného provozu maximální hlučnost 70 dB.
Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log)
Kontrola integrity vzorku - detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel
Požadavky na diagnostika
Dodávané diagnostické soupravy budou validovány a dodavatel poskytne a bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik, v souladu s požadavky normy ISO 15189
Exspirace dodaných diagnostik, kalibračních a kontrolních materiálů minimálně 6 měsíců v den dodání do FN
Reagencie připravené k přímému použití (ready to use)
citlivost kitu min 250 kopií/ml
počet detekovaných genů min 2 geny |  | uchazeč uvede, které geny jsou detekovány
Požadavky na dodavatele:
Dodavatel musí doložit doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost, jakým je certifikát nebo jiný dokument, dokládající členství v České asociaci výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA.
Dodavatel zajistí na vlastní náklady servisní úkony, opravy, pravidelné údržby dle doporučení výrobce všech dodaných komponet (analyzátor, PC, UPS,...),preventivní kontroly všech dodaných komponent jeho součástí a příslušenství včetně kalibrací, validací a nastavení dle pokynů výrobce a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy po celou dobu trvání výpůjčky vč. práce servisního technika, kilometrovného a času stráveného na cestě, potřebných náhradních dílů a spotřebního materiálu pro vyřešení opravy i preventivního zásahu.
Dodací lhůta diagnostik je maximálně do 10 pracovních dnů od data odeslání objednávky
Systémové požadavky (vše na náklady dodavatele):
V případě, že analyzátor bude připojen přes HW firewall dodaný půjčitelem, neplatí předchozí požadavek a půjčitel si za bezpečnost provozu odpovídá sám.
Všechny potřebné licence a rozšíření včetně třeA40:A56
Součástí je i vstupně/výstupní napojení analyzátorů na laboratorní systém FNOL, včetně licencí a implementace.
Servis a správu veškerého půjčeného HW a SW si zajišťuje půjčitel vlastními silami
Dodavatel v nabídce uvede popis a konfiguraci dodávaného HW a SW, síťové požadavky a dodá implementační dokumentaci daného řešení.
Autorizovaný servis v EU, provedený osobami oprávněnými výrobcem, předložení certifikátu.
Půjčitel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na techniky komunikujícími v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad.
Dodavatel musí doložit doklad osvědčující jeho A40:A56+A35
HOT-LINE servis.
Nástup servisního technika na opravu do 2 prac. dnů
V případě, že nebude možné přístroj používat déle jak 2 pracovní dny, je dodavatel povinen zajistit zapůjčení náhradního přístroje (dodavatel zajistí na své náklady dodání náhradního přístroje)
Provedení zaškolení obsluhy analyzátoru včetně protokolu o zaškolení + oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance.
Připojení vyhodnocovacího PC S OS Windows 10 Pro CZ nejaktuálnější verze do poč. sítě FNOL s respektováním bezpečnostních politik FNOL, včetně zařazení do domény, včetně správy přes AD
Dodavatel zajistí dodání SW a HW (PC, analyzátory, UPS a další potřebný HW) řešení pro připojení a provoz zařízení
doprava a instalace v místě plnění, jejich uvedení do řádného chodu a provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu
dodání dokladů prokazujících kvalitu, návod k použití v českém jazyce, schválení pro užívání v EU a ČR (atesty, certifikáty, prhlášení o shodě s platnou a účinnou legislativou)
Připojování každého zařízení, instalace SW do LAN sítě FNOL, musí být předem konzultováno s Odborem IT FNOL
Provádění aktualizací (Update) zařízení výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj musí být prováděno zdarma

## hodnocené parametry
Hodnocené parametry
| Tyto parametry nejsou stanoveny jako minimální technické podmínky, při jejímž nesplnění by byl uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. | počet bodů | hodnocení | uchazečem nabídnuté hodnoty, parametry
1 | Počet souběžně vyšetřovaných vzorků | 1 až 25 bodů (max. možný počet přidělených bodů je 25) | Každý 1 souběžně vyšetřovaný vzorek = 1 bod (např. 3 souběžně vyšetřované vzorky = 3 body)
2 | Výčet patogenů, které lze vyšetřit v 1 běhu (1detekci) (uchazeč je ve sl. E uvede jmenovitě a také uvede celkový počet patogenů, které lze vyšetřit v 1 běhu) | 1 až 25 bodů (max. možný počet přidělených bodů je 25) | Každý patogen = 1 bod