## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000887 „Multifunkční křeslo koženkové“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks multifunkčního koženkového křesla pro I.interní kliniku - kardiologickou ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
1 kus multifunkčního elektricky polohovatelného křesla umožňující variabilní použití při poskytování ošetřovatelských a terapeutických zákroků u pacientů v poloze vleže i v poloze vsedě na pracovišti I. Interní kliniky - kardiologické
Multifunkční křeslo musí mít minimální rozměr ložné plochy 60 x 210 cm
Multifunkční křeslo musí mít elektrické konstrukční provedení
Multifunkční křeslo musí umožnit elektrické polohování jednotlivých částí křesla
Multifunkční křeslo musí mít nízkou nástupní výšku pro pohodlné usednutí pacienta
Multifunkční křeslo musí mít elektricky stavitelnou výšku ložné plochy v minimálním rozmezí 55 až 90 cm
Multifunkční křeslo musí mít elektricky ovládané polohování do pozice Trendelenburg pomocí elektropohonu (minimálně -12°)
Multifunkční křeslo musí mít elektricky ovládané polohování do tzv. Fowlerovy polohy pomocí elektropohonu, která usnadňuje dýchání a napomáhá od bolesti
Multifunkční křeslo musí být tvořeno ložnou plochou s minimálně třemi dělenými segmenty - zádový, sedací a nožní
Multifunkční křeslo musí mít minimálně tři segmenty – zádový, sedací a nožní – se samostatně elektricky ovládaným polohováním pomocí elektromotorů
Multifunkční křeslo musí mít zádový segment nastavitelný min. v rozsahu 0° až +70°
Multifunkční křeslo musí mít ovládání pomocí ručního ovladače s přednastavenými základními funkcemi a zámkem, např. Trendelenburg
Multifunkční křeslo musí mít rychle a jednoduše mechanicky nastavitelnou stabilní polohu CPR
Multifunkční křeslo musí mít po obou stranách ergometrickou, otočnou a nastavitelnou loketní podpěrku ruky
Multifunkční křeslo musí mít odnímatelný stolek včetně držáku stolku
Multifunkční křeslo musí mít kompaktní odnímatelnou opěrku nohou včetně držáku
Multifunkční křeslo musí mít infuzní stojan včetně držáku
Multifunkční křeslo musí mít za hlavou pacienta transportní madlo pro snadné ovládání při transportu
Multifunkční křeslo musí mít zádový segment opatřený hlavovou opěrkou (podhlavníkem)
Multifunkční křeslo musí mít držák role hygienického papíru
Multifunkční křeslo musí mít minimální nosnost 180 kg
Multifunkční křeslo musí být pojízdné, opatřeno čtyřmi kolečky o průměru minimálně 100 mm s centrální brzdou, umožňující transport i s pacientem
Multifunkční křeslo musí mít napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu o minimální délce 2 metry s plastovým háčkem a ekvipotenciálním spojením
Multifunkční křeslo musí být opatřeno záložním zdrojem napájení (baterií) pro manipulaci a polohování křesla při transportu
Multifunkční křeslo musí mít kryt podvozku pro snadné hygienické ošetřování
Multifunkční křeslo musí být snadno omyvatelné a dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky
Multifunkční křeslo musí mít kvalitní, měkké, bezešvé čalounění bakteriostatickou koženkou odolávající běžné dezinfekci (barva koženky oranžová – předložení barevného vzorku v nabídce, fyzicky na vyžádání)
Multifunkční křeslo musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarováno jako zdravotnický prostředek
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let