## Technická specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000981 ,,Pediatrický videokolonoskop"
Název zařízení:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a proškolení obsluhy 1 kusu pediatrického videokolonoskopu na Dětskou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Pediatrický videokolonoskop musí poskytovat kvalitní barevné zobrazení ve vysokém rozlišení minimálně HDTV 1080/50i
Pediatrický videokolonoskop musí být kompatibilní se stávajícím přístrojovým vybavením: Olympus Exera III CLV - 190 a Olympus Exera III CV-190, popř. musí být součástí nabídky dodání celého nového systému
Optický systém:
Pediatrický videokolonoskop musí mít zorné pole minimálně 170°
Pediatrický videokolonoskop musí mít přímý směr pohledu
Pediatrický videokolonoskop musí mít hloubku pole minimálně 2 až 100 mm
Zaváděcí tubus:
Pediatrický videokolonoskop musí mít zevní průměr distálního konce tubusu maximálně 11,7 mm
Pediatrický videokolonoskop musí mít zevní průměr tubusu maximálně 11,5 mm
Pediatrický videokolonoskop musí mít přídavný oplachový kanál
Pediatrický videokolonoskop musí mít pracovní délku minimálně 1600 mm
Pediatrický videokolonoskop musí mít pracovní kanál s vnitřním průměrem minimálně 3,2 mm
Pediatrický videokolonoskop musí mít ohybovou část s rozsahem angulace minimálně: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160°
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let