## technická specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000985 Endosonografická katétrová sonda s pohonnou jednotkou
Název zařízení:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu endosonografické katétrové sondy (1 ks) s pohonnou jednotkou pro II. interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou včetně provedení zaškolení
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Ultrazvuková endosonografická sonda 1 ks
zobrazovací metoda – mechanická radiální a mechanická spirálová
skenovaní rozsah – 360° radiální skenování a 40 mm (maximální rozsah spirálového skenování)
zobrazovací mód – „B“ mód
zobrazovací frekvence – 20 MHz
pracovní délka minimálně 2050 mm
celková délka maximálně 2210 mm
zevní průměr zaváděcí hadice minimálně 2,2 mm
délka vstupu pro drátěný vodič minimálně 10 mm
zevní průměr kompatibilního drátěného vodiče minimálně 0,89 mm
maximální zevní průměr zaváděcí hadice 3,1 mm
Sonda musí být z důvodu ekonomičnosti (ochrana předchozích investic) plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (endosonografický procesor EU-ME2) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být řídící jednotka pro EUS mini sondy plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (endosonografický procesor EU-ME2) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let