## jícnové stenty
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000989 " 34. Jícnové stenty "
stent jícnový kovový samoexpandibilní částečně potažený
Specifikace | ANO / NE | Poznámky/skutečné parametry
• Samoexpandibilní jícnový stent určený k zprůchodnění maligních nebo benigních zúžení jícnu.
• Stent je vyroben z nerezové oceli, částečně potažený polyetylenem.
• Max. 5-10% tolerance změny délky prodloužení / zkrácení stentu v komprimovaném a relaxovaném stavu.
• Distální konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
• Stent je opatřen antimigračním článkem k prevenci jeho migrace.
• Stent volitelně opatřen antirefluxní chlopní.
• kompatibilní s 0,035“ vodícím drátem
• zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
• požadovaná škála rozměrů: délka stentu celková: 90 mm – 165 mm
• délka stentu aktivní: 65 mm – 140 mm
• Ø těla stentu: 20 mm
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
stent jícnový kovový samoexpandibilní plně potažený
Specifikace | ANO / NE | Poznámky/skutečné parametry
• Samoexpandibilní jícnový stent určený k zprůchodnění maligních nebo benigních zúžení jícnu.
• Stent je vyroben z nerezové oceli, zcela potažený polyetylenem.
• Max. 5-10% tolerance změny délky prodloužení / zkrácení stentu v komprimovaném a relaxovaném stavu.
• Distální konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
• Stent je opatřen antimigračním článkem k prevenci jeho migrace.
• Stent volitelně opatřen antirefluxní chlopní.
• kompatibilní s 0,035“ vodícím drátem
• zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
• požadovaná škála rozměrů: délka stentu celková: 90 mm – 210 mm
• délka stentu aktivní: 40 mm – 160 mm
• Ø těla stentu: 20 mm
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
stent jícnový degradabilní samoexpandibilní
Specifikace | ANO / NE | Poznámky/skutečné parametry
• Jícnový stent degradabilní určený k léčbě benigních stenóz jícnu.
• Vyroben z biodegradabilního materiálu, kdy po cca 11 – 12 týdnech od implantace dojde k samovolnému rozpadu stentu bez nutnosti jeho extrakce.
• Integrita a radiální síla stentu musí být udržitelná 6 – 8 týdnů od jeho implantace.
• Distální konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
• Stent je vyroben v antimigračním designu k prevenci jeho migrace.
• kompatibilní s 0,035“ vodícím drátem
• zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
• požadovaná škála rozměrů: Ø těla stentu: 18 mm – 25 mm
• délka stentu: 60 mm – 135 mm
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Poznámka:
Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.