## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000990 ,,Odsávací pumpa"
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks odsávací pumpy pro II. interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být kompatibilní s endoskopickou technikou FN Olomouc od firmy Olympus minimálně řady Olympus 160, 180, 185, 190
Přístroj musí mít odsávací vakuové čerpadlo uzpůsobený pro využití na endoskopickém pracovišti 2IK FNOL
Přístroj musí mít vakuometr
Přístroj musí mít mikrobiofiltr
Přístroj musí mít vícenásobně použitelnou nádoba o objemu 2,5l pro jednorázové vaky o objemu 2,5l
Přístroj musí mít nominální hodnotu vakua minimálně 95 kPa
Přístroj musí mít výkon minimálně 50 l/min
Přístroj musí mít maximální hmotnost 10 kg z důvodu umístění na polici stativu
Přístroj musí mít maximální rozměry 31x21x38 cm (Š x V x H) z důvodu umístění na stativ
Přístroj musí mít možnost použití vícenásobně použitelné nádoby pro jednorázové vaky i resterilizovatelné nádoby s resterilizovatelným víkem.
Součást dodávky
Součást dodávky ke každému přístroji jsou 2ks vícenásobně použitelná nádoby o objemu 2,5l pro jednorázové vaky o objemu 2,5l a mikrobiofiltr
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let