## Specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-001056 „Synoptofor“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 kusu synoptoforu s příslušenstvím pro Oční kliniku na oddělení dětské ortoptiky ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
Přístroj k hodnocení binokulárního vidění (oběma očima zároveň), objektivního a subjektivního úhlu odchylky, ARS (abnormální korespondence sítnice), diagnostice, sledování onemocnění a poruch na sítnici u dětských pacientů
Přístroj pro diagnostické a terapeutické účely poruch svalu okohybného systému
Přístroj pro vytváření následného obrazu
Přístroj musí mít nastavení parametru PD (pupilární distance) v minimálním rozsahu 45 - 75 mm
Přístroj musí disponovat integrovaným zdrojem osvětlení s výkonem min. 2 x 6V pomocí halogenových žárovek (min. 1 x 6V pro osvit diapozitivů, min. 1 x 6V pro osvit Haidingerových svazků)
Přístroj musí mít funkci pro automatické i manuální nastavení záblesků. Ovládání pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu (pravá strana, levá strana, současně)
Součástí přístroje musí být Haidingerovy svazky (včetně potřebné kabeláže)
Přístroj musí být dodán se sérií diapozitivů (min. 12 párů dle výběru uživatele) pro vyšetřování fúze, simultánní vnímání, stereoskopické vidění
Součástí přístroje musí být vyhazovače diapozitivů a pomocné držáky čoček
Součástí přístroje musí být nastavitelná opěrka brady a čela v min. rozsahu 75 -130 mm
Součástí přístroje musí být boční ukazatel (měřítko hodnot)
Přístroj musí být napájen 230 V/50 Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry
Hmotnost přístroje musí být max. 20 kg
Měření a testy
Měření úhlu alfa
Měření objektivního úhlu
Subjektivní úhel a abnormální odezva sítnice
Retinální korespondence sítnic
Test binokulárních funkcí
Měření šířky fúze
Test splývání obrazu (pohyby do stran, ortoptické cvičení)
Horizontální a vertikální úhel konvergence a divergence
Heterotrofie (cyklotrofie, hyperforie, hypofyrie, exefrie, apod.)
Stimulace obou očí zároveň, nebo každého oka zvlášť
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být se série diapozitivů (min. 12 párů dle výběru uživatele) pro vyšetřování fúze, simultánní vnímání, stereoskopické vidění. Dodavatel v rámci nabídky doloží nabídku možných diapozitvů.
Součástí přístroje musí být mobilní stolek s minimálně dvěma brzditelnými kolečky s elektrickým nastavením výšky stolku. Stolek musí být napájen 230 V/50 Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry
Stolek musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 70 - 85 cm (výška horní desky od podlahy)
Deska stolu musí mít minimální velikost 60 cm x 40 cm
Stolek se ovládá tlačítky ze strany uživatele
Nosnost stolku min. 20 kg
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let