## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000910 "Aktivní antidekubitní matrace pro pacienty s vyšší hmotností"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 6 ks aktivních antidekubitních matrací se vzduchovým jádrem a kompresorem pro pacienty s vyšší hmotností pro II. interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou včetně provedení zaškolení personálu
Technické požadavky | ANO / NE | poznámky/skutečné parametry
6 kusů nových, nerepasovaných a nepoužívaných aktivních vzduchových antidekubitních matrací s kompresorem pro prevenci a léčbu dekubitů
aktivní antidekubitní matrace musí být určeny pro prevenci nejvyššího stupně rizika vzniku dekubitů a léčbu dekubitů IV. stupně dle EPUAP
aktivní antidekubitní matrace musí mít maximální výšku 20 cm, aby nestlačené antidekubitní matrace nepřekročily svou výškou normě odpovídající maximální výšku vůči postranicím (od výrobce LINET, Eleganza 5), a tyto tak stále poskytovaly dostatečnou ochranu pacienta před pádem
aktivní antidekubitní matrace musí mít rozměry odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka (od výrobce LINET, Eleganza 5) tj. 85 x 210 cm bez rolerance
aktivní antidekubitní matrace musí mít nosnost minimálně 250 kg
aktivní antidekubitní matrace musí mít hmotnost max. 12 kg
aktivní antidekubitní matrace musí být plnohodnotnou matrací určenou pro uložení přímo na rošt postele (nikoliv podložka)
aktivní antidekubitní matrace musí mít zcela automatické nastavení hodnot tlaku v matraci bez nutnosti nastavení hmotnosti ležícího pacienta či jiných hodnot obslužným personálem
aktivní antidekubitní matrace musí automaticky vyhodnotit a nastavit parametry pro optimalizaci tlaku v jednotlivých vzduchových válcích (celách) za účelem dosažení co nejlepších výsledků léčby dekubitů
aktivní antidekubitní matrace musí mít dynamický režim
aktivní antidekubitní matrace musí mít možnost volby délky alternujícího (dynamického) cyklu, přičemž musí mít výběr minimálně ze čtyř různých nastavení
aktivní antidekubitní matrace musí mít pulzní (pro snížení špičkových tlaků v matraci) a střídavý režim
aktivní antidekubitní matrace musí mít režim kontinuálně nízkého tlaku CLP
aktivní antidekubitní matrace musí mít automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedu min. 80 st. bez nutnosti nastavení funkce obslužným personálem
aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci pro dodatečné odlehčení pat pomocí odpojení příslušných válců (cel) nebo skosením části matrace v oblasti spodní části dolních končetin (oblast pat)
aktivní antidekubitní matrace musí mít transportní režim s udržením tlaku v matraci po dobu až 12 hodin bez možnosti napájení z elektrické sítě
aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci CPR pomocí konektoru přímo u kompresoru, nikoliv na těle matrace
aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci zvýšené tvrdosti pro poskytování péče personálem
aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s napájením o bezpečném malém napětí pomocí adaptéru, nikoliv přímo z elektrické sítě 230V
aktivní antidekubitní matrace musí mít zvukový a optický alarm s funkcí odložení / ztlumení výstražného signálu
aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s tichým chodem a bez vibrací, přičemž hlučnost kompresoru z pozice obsluhy musí být maximálně do 20 dB (A) bez tolerance vyšších hodnot dB
aktivní antidekubitní matrace musí mít kompresor s závěsnými háky na čelo lůžka, závěsné háky musí opracovány a opatřeny povrchem bránícím poškození čel či postranic nemocničních lůžek
aktivní antidekubitní matrace musí být vybaveny krycí kapsou na napájecí kabel
aktivní antidekubitní matrace musí mít samostatně vyměnitelné vzduchové válce (cely)
aktivní antidekubitní matrace musí mít samostatně vyměnitelný potah jako náhradní díl
aktivní antidekubitní matrace musí mít pružný, snímatelný potah, s uzávěrem ze tří stran krytým proti zatečení
potah aktivní antidekubitní matrace musí být nepropustný kapalinám, voděodolný, prodyšný vodním párám
potah aktivní antidekubitní matrace musí být pratelný při teplotě minimálně +95 °C
materiál potahu aktivní antidekubitní matrace musí být vyroben bez použití PVC
materiál potahu aktivní antidekubitní matrace musí být odolný běžným dezinfekčním prostředkům včetně dezinfekčních přípravků na bázi chlóru s koncentrací do 1%
Součást dodávky
Součást dodávky musí být 3 ks náhradního potahu matrace
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let