## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-001107 „Transportní ventilátor“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks transportního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci pro oddělení biomedicínského inženýrství ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí být uzpůsoben pro provoz při transportu pacienta
ventilátor musí mít kompaktní rozměry maximálně 290 x 190 x 180 mm (Š x V x H) - bez madla/držáku
ventilátor musí mít celkovou hmotnost max. 6 Kg
ventilátor musí mít madlo či držák umožňující snadný transport (možnost zaháknutí na postranici lůžka)
ventilátor musí jít použít u pediatrických a dospělých pacientů
ventilátor musí mít výstup pro přenos parametrů ventilace v reálném čase
přístroj musí mít alarmy umožňující jejich zobrazení a nastavení horních a dolních hodnot, alarmová hlášení
doba provozu ventilátoru s plně nabitým akumulátorem bez napájení ze sítě musí být minimálně 4 hodiny
přístroj musí zobrazovat stav kapacity akumulátoru a průběh jeho napájení
ventilátor musí mít tlakově a objemově řízenou ventilaci
přístroj musí mít neinvazivní ventilaci
přístroj musí být řízený mikroprocesorem
minimální požadované módy jsou VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, spontánní Spn-CPAP s tlakovou podporou a PC-BIPAP
neinvazivní ventilace minimálně v módech PC-BIPAP a Spn-CPAP
přístroj musí mít režim apnoické ventilace, NIV - neinvazivní ventilace
přístroj musí monitorovat a zobrazovat dechovou křivku
přístroj musí monitorovat a zobrazovat dechové hodnoty: MV - minutová ventilace, f - frekvence, Vtee - dechový objem a tlakové hodnoty - PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, Mvspont - spontánní minutová ventilace, fspont - spontánní dechová frekvence, FiO2, kapnometrie
přístroj musí mít integrované měření kapnometrie se zobrazením kapnometrické křivky
přístroj musí mít funkci Flowtrigger s nastavitelnou citlivostí
nastavení dechového objemu minimálně od 50 ml do 2000 ml
nastavení pozitivního přetlaku PEEP minimálně od 0 do 20 mbar
přístroj musí mít omezení inspiračního tlaku - PEEP v minimálním rozsahu +3-55 mbar
přístroj musí mít dechovou frekvenci v minimálním rozsahu 2-60 za minutu pro SIMV, BIPAP, CMV
musí mít nastavení koncentrace kyslíku minimálně od 40% do 100%
musí mít nastavení doby inspiria Tinsp minimálně od 0,2 do 10 s
tlaková podpora minimálně od 0 do 35 mbar
musí mít minutový objem v minimálním rozsahu 1-25 l/min
musí mít plynule nastavitelný časový poměr ventilace v minimálním rozsahu 1:4 až 3:1
Součást dodávky
Součást dodávky musí být napájecí kabel
Součást dodávky musí být akumulátor
Součástí dodávky musí být tlaková hadice pro přívod kyslíku (O2) dlouhá minimálně 3 metry, která je zakončená nástavcem, který musí být kompatibilní s rychlospojkou od firmy Dräger Medical (Daniševský), jenž jsou ve FNOL instalovány
Součást dodávky musí být ventilační okruh pro více použití o minimální délce 1,5 m pro dospělé pacienty
Součástí dodávky musí být kapnometrický senzor
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let