## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-001108 „EKG navigační systém“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu EKG navigačního systému se zobrazovacím zařízením pro Kardiochirurgickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Systém je určen k perifernímu zavádění centrálních katétrů (PICC) v periferních žilách vedoucích k srdci pacienta
Systém musí určovat přesnou pozici hrotu katétru do CAJ (Kavoatriální junkce) pomocí P vlny
Systém musí v reálném čase zobrazovat průběh EKG křivek sloužících jako vodítko při umisťování periferně zaváděných centrálních katétrů (PICC) v periferních žilách vedoucích k srdci pacienta
Systém musí mít min. tři svody EKG, které jsou snímány z hrudi pacienta
Systém musí bezdrátově přenášet průběh EKG do zobrazovacího zařízení, které umožňuje obsluze zobrazovat a zaznamenávat změny průběhu vlny P, když se hrot katétru zavádí k srdeční síni přes vena cava superior
Systém musí zobrazovat QRS před samotnou navigací
Systém musí mít funkci zvětšení/zmenšení a zrychlení/zpomalení režimu zobrazení EKG křivky
Systém musí ukládat záznam průběhu zavádění pro následné porovnání EKG křivky
Systém musí tisknout protokol o zavedení PICC
Systém musí mít možnost budoucího rozšíření o ukládání elektronického datového záznamu do pacientské dokumentace v NIS pomocí standardizovaných protokolů HL7/DICOM
Systém musí mít zobrazovací zařízení uloženo v ochranném pouzdře
Systém musí mít barevné rozlišení vstupů pro EKG elektrody
Systém musí mít mezinárodní barevné značení přípojky EKG svodů: R(červená), L(žlutá) a F(zelená)
Systém musí mít napájení 230V/50Hz
Systém musí mít dokovací/ nabíjecí stanici
Systém musí mít dálkový ovladač s ochranným obalem pro sterilní použití
Součást dodávky
1 sada EKG svodů pro opakované použití
2 sady jednorázových elektrod
Kompatibilní tiskárna pro tisk protokolů o zavedení PICC
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního materiálu pro tisk štítků po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení 900 vyšetření za rok, tj. 7200 vyšetření za 8let.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let