## Technická specifikace část I
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-0001209 „Termocycler a 384-jamkový modul k termocykleru “
část I „Termocycler“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks termocycleru pro Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Termocykler musí mít jeden vysokorychlostní blok z hliníku pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml
Termocykler musí být samostatně programovatelný přístroj s dotykovým displejem.
Termocykler musí mít možnost ukládat programy (minimálně 200 uživatelsky definovaných programů).
Nastavení programu termocykleru s minimálně 40 cykly.
Homogenita bloku musí být maximálně ±0,5 °C.
Uniformita bloku maximálně ± 0,5 °C nebo nižší
Rychlost teplotní změny pro jamkový blok musí dosáhnout hodnoty minimálně 4°C/s pro ochlazení a pro ohřátí.
Termocykler musí mít nastavitelnou rychlost ohřevu (ramp rate) minimálně v kroku 0,5 °C/s.
Teplotní rozsah bloku musí být minimálně v rozsahu 3 – 99 °C.
Termocykler musí mít vyhřívané víko v minimálním rozsahu 30 – 105 °C s možností vypnutí vyhřívání v programu.
Víko přístroje musí být ploché tuhé a vyhřívané s dostatečným tlakem pro zabránění kondenzace a odpařování.
Export programů, uživatelů a chybových hlášek z termocykleru.
Termocykler musí mít tichý chod (méně než 50dB)
Termocykler musí mít automatické nebo manuální nastavení výšky víčka k použití všech typů spotřebních materiálů (skirted, semi-skirted, unskirted PCR destičky, stripy).
Termocykler musí mít funkci, která při opětovném spuštění funkci zajistí, aby termocykler pokračoval v programu tam, kde přestal (Pokud tuto funkci termocykler nemá, tak dodavatel na své náklady dodá UPS, která umožní aby termocykler dokončil daný program do konce)
Gradient v rozsahu alespoň 24 °C nebo vyšší
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, zkoušek dlohodobé stability, validací a revizí minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## Technická specifikace část II
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-0001209 „Termocycler a 384-jamkový modul k termocykleru “
část II "384-jamkový modul k termocykleru"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 384-jamkového real-time PCR bloku pro Laboratoř experimentální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Výměnný optický modul pro qRT-PCR pro formát 384 jamek kompatibilní s platformou CFX od společnosti Biorad
Teplotní parametry musí být:
metoda chlazení a zahřívání: Peltier
rychlost změny teploty: 2°C / s
teplotní rozsah bloku: 0 – 100 °C
přesnost bloku: ± 0,2 °C při 90 °C
uniformita bloku: ± 0,4 °C na jamku do 10 s od dosažení teploty 90 °C
možnost nastavení teplotního gradientu
operační rozsah teplotního gradientu: 30 – 100 °C
programovatelný rozsah gradientu: 1 – 24 °C
maximální teplota víka: 105 °C
Objem vstupního vzorku musí být v rozmezí 3 – 20 µl
Modul musí mít dynamický gradient, který musí provést provést optimalizaci min. 12 reakčních směsí
Modul musí mít fluorescenční detekci čtyř cílů zároveň v jedné jamce a k dispozici další fluorescenční kanál pro analýzu FRET. Každý fluorescenční kanál zdroje musí být zajištěn odděleným zdrojem světla (LED diodami).
Modul musí mít detekci signálu v každé jamce zvlášť, nikoli ve všech zároveň
Modul musí mít dobu skenování maximálně 8s (při skenování 1 kanálu) a maximálně 20s (při skenování všech kanálů)
Součástí dodávky musí být ovládací a vyhodnocovací software CFX Maestro v neomezeném počtu licencí.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let