## List1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-001251 Diagnostické monitory pro RTG
Konfigurace monitorovacího SW pro diagnostické monitory
výrobce
název (verze)
Specifikace |  | Splňuje A / N
Počet licencí | min. 40 stanic (stanice disponuje 2x diagnostický monitor + 1x NIS )
Parametry | Spolupráce s předním senzorem pro kontrolu kvality, kontrola nastaveného jasu, remote kalibrace pomocí předního senzoru, Dicom conformance test. Plánovací kalendář pro spouštění testů.
Měření dle normy | IEC 62563-1
Přehledy | Výstup reportu obrazový v grafické podobě na administrátorské pracoviště min. exportem do PDF, Excelu eventuálně CSV.
Konfigurace barevného diagnostického monitoru
výrobce
název
produktové číslo
Typ monitoru
Specifikace |  | Splňuje A / N
Certifikát zdravotnického prostředku | medicínský monitor
Typ monitoru | barevný min. IPS
Uhlopříčka | min. 30"
Formát | 16 : 10
Technologie panelu | min. TFT
Podsvícení | min. LED
Rozlišení | min. 6 Mpix (3280x2048 pixelů ) s funkcí dvou samostatných zdrojů signálu a rozdělení plochy monitoru na 2x3 Mpix (1640x2048 pixelů)
Svítivost | kalibrovaná 600 cd/m2, max. 1300 cd/m2
Kontrast | min. 2 000:1
Horizontální úhel pohledu | min. 178 stupňů
Vertikální úhel pohledu | min. 178 stupňů
Konektory | min. 2x Display Port IN 1.4, 1x DP OUT, USB Hub min. 1x IN, 2x OUT
Portrait/Landscape mode | ne
Extra funkce minimálně | přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení
interní rekalibrace senzoru
automatické nastavení jasu při zobrazení textu
senzor okolního osvětlení
human senzor
SW pro samočinnou kalibraci a možnost nastavení pravidelných intervalů kalibrace
Certifikát | min. EN 60601-1
Naklonění monitoru (tilt) | ano
Napájení | 230V
Barva | černá nebo obdobně tmavá
Konfigurace grafické karty
výrobce
název
produktové číslo
Typ graf. karty
Specifikace |  | Splňuje A / N
Kompatibilita | Grafická karta podporuje dodávaný monitor
Interface | min. 3 x mDP (min. 3x redukce na DP)
Sběrnice | min. PCI Express 3.0 x16
Paměť | min.4GB RAM
Splňuje A / N
Záruční doba na HW | Záruka min. 60 měsíců na diagnostické monitory v režimu 5x9 s dobou odezvy NBD a vyřešením požadavku do 5 pracovních dní. Oprava nebo výměna za produkt ve stejné konfiguraci v místě instalace u odběratele. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel
Záruční doba a podpora na SW | Záruka a podpora min. 60 měsíců na monitorovací SW v režimu 5x9 s dobou odezvy NBD a vyřešením požadavku do 5 pracovních dní. Součástí podpory jsou veškeré dodané licence a aktualizace včetně nových verzí daného SW. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel
Způsob provádění záručního servisu a podpory | Kontaktní místo pro nahlášení poruch, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod, e-mailem nepřetržitě.
Konfigurační list | Konfigurační listy diagnostických monitorů a SW pro monitoring přiloženy. Lze z nich jednoznačně vyčíst požadované položky konfigurace dle zadání
Dodací termín | uveďte ve dnech (včetně konfigurace a kalibrace zařízení)
Splatnost faktur | souhlas se splatností faktur 60 dnů od jejich prokazatelnému doručení kupujícímu
Podmínky dodání HW a SW | Součástí dodávky je doprava zboží na adresu objednatele, instalace poslední stabilní (doporučené) verze SW pro monitoring na HW Zadavatele, instalace klientů na PC pro komunikaci s monitorovacím SW, kalibrace diagnostických monitorů vč. vystavení měřicího protokolu, zaškolení obsluhy a správy systému, testování funkčnosti. Po celou dobu záruky na diagnostické monitory (tzn. 60 měsíců) požadujeme provádění PBTK min. 1x ročně, a to minimálně v rozsahu: profylaxe nabízených diagnostických monitorů zahrnující i jejich čištění, kalibrace vč. vystavení měřících protokolů, vystavení protokolu o provedení PBTK.
Prohlášení | Uchazeč souhlasí s tím, že dodávka bude realizována v průběhu 1 roku od oboustranného podepsání smlouvy po částech na základě jednotlivých objednávek a že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Uchazeč nebude stanovovat minimální množstevní a finanční limit objednávky.
Uchazeč garantuje pro FNOL nabídnutou cenu pro objednávky v průběhu platnosti smlouvy jako maximálně přípustnou.
Cena je koncová, nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně výše uvedených podmínek dodání HW a SW a dodání na místo plnění, kterým je adresa objednatele Souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
doplňte takto označená pole