## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000039 „EEG přístroj s příslušenstvím“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks EEG přístroj s příslušenstvím pro Kliniku psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí mít minimálně 32 kanálů pro unipolární EEG (včetně mastoidálních kanálů A1 a A2)
Přístroj musí mít min. 4 volitelné unipolární nebo bipolární kanály pro záznam EOG, EKG a EMG
Přístroj musí mít frekvenční rozsah záznamu minimálně 0,2-500 Hz na kanál
Přístroj musí kontrolovat impedanci online a upozorňovat na nadlimitní hodnoty impedance
Přístroj musí být napájen přes bezpečnostní oddělovací transformátor (dle ČSN EN 60601-1 edice 2)
Přístroj musí exportovat data do MS Excel, Matlab a LORETA (formát .csv, .xlsx, .m, .slor)
Přístroj musí nahrávat kontinuální EEG záznam minimálně o délce 1hod
Přístroj musí mít funkci brainmappingu, spektrální analýzy a statistických výpočtů
Přístroj musí mít funkci pro zaznamenání minimálně 24 hodinového EEG záznamu pacienta
Přístroj musí být vybaven fotostimulační lampou s volbou minimálně dvou barev světla vč. držáku či ramene
Přístroj musí mít vzorkovací frekvenci minimálně 7kHz na kanál
Přístroj musí pracovat v síťovém provozu – ukládat veškerá natočená data na síťový server
Přístroj musí automaticky zálohovat data na minimálně dvě nezávislá úložiště (sdílené síťové úložiště a externí HDD na řídícím PC) s licencemi pro zálohování
Přístroj musí umožňovat budoucí rozšíření o polysomnografii
Software přístroje musí umožňovat záznam, prohlížení a vyhodnocení EEG signálů
Software přístroje musí mít funkci pro označení vybraného místa a segmentu, vkládání neomezeného množství poznámek při natáčení do grafu, možnost časovaných poznámek operátorem
Software musí zobrazovat aktuální čas a stav kapacity paměti při spuštění programu natáčení
Software přístroje musí být v českém jazyce
Software musí být typu síťové verze (licence jak pro natáčecí stanici, tak pro vyhodnocovací stanici)
Součást dodávky
Součást dodávky je PC s min. HW požadavky PC ICT FNOL: CPU dle Passmark (www.passmark.com) min. 15000 bodů, 16GB RAM, 2x digitální výstup DP/HDMI, SSD 480GB, min. Win 10 Pro (64bit) a SW pro měření, případné aktualizace SW zajišťující kompatibilitu s nainstalovaným OS Microsoft (min. Win 10 Pro (64bit)) po dobu životnosti přístroje zdarma, bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let), LCD monitor s velikostí minimálně 23,8" rozlišení Full HD, klávesnice, myš
Zálohovací modul EEG (externí pevný disk pro zálohování dat min. 1TB, licence SW zálohování)
Přístroj musí být vybaven pojízdným stolkem/vozíkem pod přístroj s min. 2 brzditelnými kolečky s otočným ramenem pro držák snímací jednotky s výsuvnou deskou pro klávesnici a s místem pro umístění PC, monitoru a tiskárny
Součásti dodávky jsou minimálně 3 ks EEG čepic ve třech velikostech (S, M, L) a EEG gel
Přístroj musí být dodán s časově neomezenou licencí softwaru pro natáčení, vyhodnocování a zálohování EEG záznamu vč. brainmapping, spektrální analýzy a statistických výpočtů. Software musí být typu síťové verze (licence jak pro natáčecí stanici, tak pro vyhodnocovací stanici). SW pro vyhodnocovací stanici musí být nainstalován na PC umístěný na pracovišti FNOL (Win 10 Pro - 64bit)
2ks EKG elektrod
1 kus barevné laserové tiskárny umožňující tisk na papír formátu A4, duplex, USB, LAN
Vzdálený servis natáčecí stanice a PC s vyhodnocovacím SW
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let