## Specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000379 „Hessovo plátno s příslušenstvím“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks elektrického Hessova plátna pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technické specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Specifikace Hessova plátna
Hessovo plátno musí být určené pro vyšetření a vyhodnocení poruchy mobility oční bulvy, pro pacienty s paretickým šilháním, poraněnou očnicí, pro vyšetření a stanovení charakteru dvojitého vidění
Plátno musí mít matný povrch
Plátno musí být upevněné na stěně na náklady dodavatele
Plátno se musí ovládat pomocí dálkového ovládání, které je součástí dodávky
Hessovo plátno musí být napájeno z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5 m
Specifikace stolku
Součástí přístroje musí být mobilní stolek se brzditelnými kolečky, na němž je upevněna nastavitelná opěrka hlavy
Stolek musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 75 - 90 cm
Stolek se ovládá tlačítky ze strany uživatele
Stolek musí mít nosnost mininálně 20 kg
Stolek musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5 m
Součást dodávky
Součástí stolku musí být opěrka čela a nastavitelná opěrka brady
Součást dodávky je laserové ukazovátko
Součást dodávky je 1 ks brýlových obrub s červeno-zeleným filtrem
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let