## Specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000494 „Diagnostická ultrazvuková sonda s příslušenstvím“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks ultrazvukové diagnostické sondy s příslušenstvím pro Oční kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Stolní ultrazvuková sonda s držákem pro dvourozměrné (B-Scan) zobrazení určená pro oční vyšetření, s řídící jednotkou (PC), včetně ovládacího softwaru a zobrazovacího monitoru
Řídicí jednotka (PC) se musí ovládat, buď přes dotykový displej, nebo pomocí myši a klávesnice
Ovládací software řídicí jednotky (PC) musí mít integrovanou pacientskou databázi s funkcí vyhledávání, zmrazení obrazu, ukládání snímků a smyček do této databáze
Bezpečností aktualizace SW po dobu životnosti přístroje zdarma
Přístroj musí mít B-mód
Přístroj musí zobrazovat pořízené snímky formou zobrazovacího monitoru s velikostí min. 22″
Ultrazvuková sonda musí být napojena na řídící jednotku (PC) s operačním systémem min. Windows 10
Analytické funkce obrazu ovládacího softwaru musí být minimálně: měření plochy, délky a úhlu, s funkcí popisu v daném nálezu B-Scanu (např. na pořízeném snímku zrakového nervu pomocí příslušných ukazatelů)
Přenos a uložení obrazových dat min. ve formátech rastrových obrázků (např. JPG, PNG, TIFF) včetně anonimizace dat
Nezávislé nastavení zesílení (Gain) pro různé vyšetřované segmenty oka (nezávisle na sobě)
Funkce zvětšení (ZOOM) nastavitelná v několika krocích s funkcí pohybu ve zvětšené oblasti v živém i zmrazeném obraze
Přístroj (řídicí jednotka/PC) musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 3 m
Přístroj musí mít export dat na externí úložiště přes USB rozhraní
Přístroj (řídicí jednotka/PC) musí mít min. LAN, USB port
B-Scan sonda
Širokopásmová ultrazvuková sonda s nastavitelnou pracovní frekvencí min. 12MHz max 14 MHz
Zobrazovací (sektorový) úhel sondy musí být min. 60°
Snímkovací frekvence sondy musí být min. 30 snímků/sekundu
Rozsah vyšetřované oblasti do hloubky min. 30 mm
Ultrazvuková sonda se musí ovládat (start/stop) přes spínací tlačítko umístěné na těle sondy, nebo pomocí nožního spínače a řídicí jednotky (PC)
Součást dodávky
držák pro uložení sondy
1 ks ultrazvukového gelu
kabel s USB rozhraním nebo se speciálním konekorem pro připojení k řídicí jednotce (PC)
externí nebo interní úložiště o velikosti min. 500 GB
nožní spínač
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let