## specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000498 „Celotělový analyzátor“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks celotělového analyzátoru pro I. Interní kliniku - kardiologickou ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí pracovat na principu bioimpedance
Přístroj musí mít segmentální analýzu - minimálně 5 segmentů (horní a dolní končetiny, trup)
Přístroj musí mít alespoň 4 vstupní elektrody - (2 nášlapné, 2 úchyty do dlaní)
Přístroj musí mít minimálně 2 nastavitelné frekvence proudu na každém segmentu
Přístroj musí měřit složení těla (ne empirický odhad) (celková voda (kg), voda vnitrobuněčné (intracelulální) (kg), voda mimobuněčná (extracelární) (kg), obsahu bílkoviny (kg), obsahu minerální látky (kg), obsah tukové tkáně (hmotnost tuku) (kg), hmotnost kosterních svalů (kg), celková hmotnost (kg))
Přístroj musí zobrazovat/analyzovat - BMI, analýzu sval-tuk, bazální metabolismus, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index, obvody těla
Přístroj umožňuje měření segmentálního rozložení netukové a tukové hmoty na končetinách i trupu (kg)
Přístroj musí vytvářet protokol s naměřenými/analyzovanými hodnotami
Součástí dodávky musí být integrovaná nebo externí tiskárna pro barevný tisk na papír formátu A4, umožňující duplexní tisk a komunikuje skrze rozhraní USB a LAN.
Doba samostatného měření (doba, po kterou stojí měřený proband na měřicím přístroji): max. 2 minuty
Požadovaný rozsah hmotnosti měřeného probanda: 30 až 250kg
Požadovaný rozsah výšky měřeného probanda: min. v rozsahu 110 ~ 220 cm
Součástí dodávky musí být SW pro správu dat, který umožňuje přenos dat do PC a je kompatibilní s OS Windows (PC není součástí dodávky). Bezpečností aktulizace SW po dobu životnosti přístroje zdarma.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let