## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000548 „Příslušenství k endoskopickým věžím“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks řídící jednotky pro insuflaci pro II. Interní kliniku a 1ks zdroje světla k laparoskopické věži pro Centrální operační sály včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace insuflátoru | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být kompatibilní s endoskopickou věží na II. Interní klinice, CV-180 výrobce Olympus
Přístroj musí mít tlačítko pro start/stop systému na přední straně panelu
Přístroj musí umožňovat vysoký průtok plynu pro rychlou insuflaci
Přístroj musí mít kompaktní rozměry pro snadné umístění na již stávající endoskopickou věž
Tlak přiváděného plynu max. 45 kPa
Časovač - nastavení časovače, po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod plynu – long-30min, short-15 min, OFF – funkce vypnuta
Součást dodávky k insuflátoru | ano/ne
Součást dodávky musí být tlaková hadice pro připojení CO2 láhve, která je zakončena nástavcem, který musí být kompatibilní s rychlospojkou od redukčního ventilu firmy GCE, jež jsou ve FNOL instalovány
Součást dodávky musí být tlaková hadice pro připojení CO2 z centrálního přívodu, která je zakončena nástavcem, který musí být kompatibilní s rychlospojkou od firmy Dräger (Daniševský), jenž jsou ve FNOL instlovány
Součástí dodávky musí být 2ks - láhev na vodu pro použití s CO2 (autoklávovatelná), 2 ks - hadice pro nízký průtok (autoklávovatelná), 2ks - hadice pro plyn (autoklávovatelná)
Technická specifikace zdroje světla | ano/ne
Světelný zdoj musí být xenonový s minimálním výkonem 300 W nebo LED s odpovídajícím výkonem xenonového zdroje
Světelný zdroj musí mí plynulou regulaci intenzity světla
Intenzita světla musí být řízena přímo na zdroji světla
Světelný zdroj musí mít integrovaný záložní zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu min. 35W
Světelný zdroj musí mít režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky v těle pacienta)
Světelný zdroj musí automaticky uzavřít světelný výstup po vytažení světlovodného kabelu
Světelný zdroj musí být plně kompatibilní se stávajícím videoprosecorem Evis Exera III
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let