## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000641 „Pacientská vážící podložka“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks vážící podložky pro Dětskou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
přístroj musí být vážící podložka s min. nosností 250 kg a přesností 0,5 kg
třída přesnosti musí být III
přístroj musí být určen pro vážení dospělých i pediatrických pacientů
přístroj musí být na dobíjecí baterie
jednotky měření přístroje musí být kg
přístroj musí mít min.funkce ON/OFF/ZERO, Hold
přístroj musí mít displej pro zobrazení min. váhy a stavu baterie
minimální rozměry musí být 1800mm X 700 mm X 30 mm, max. váha 11 kg
vážící podložka musí být určena pro vážení imobilních pacientů, kdy pacienti jsou uloženi na lůžku / lehátku, a musí být uzpůsobena pro uložení / vytažení z pod pacienta (např. úchyty pro snadnější manipulaci)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let