## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000639 „Systém detekční - gama sonda“
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks navigačního systému pro detekci radiofarmak pro Centrální operační sály ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Systém musí být určen pro detekci radiofarmak - minimálně 99m Tc a 125 I v těle pacienta při operacích karcinomu prsu
Systém musí detekovat izotopy 99m Tc a 125 I bez přepínání současně na jedné obrazovce s korekcí při detekci 125 I pro zamezení rozptylu 99m Tc do energetického spektra 125 I
Systém musí být přenosný se síťovým napájením 230V/50Hz včetně napájecího kabelu a pospojovací kabelu pokud výrobce požaduje
Systém musí mít zobrazovací displej - optická signalizace aktivity na displeji a signalizace akustická (včetně regulace hlasitosti)
Systém musí mít bezdrátové připojení sond
Systém musí mít volitelnou citlivost detekce uživatelem
Systém musí mít detekci v reálném čase
Systém musí být automatický tzn. bez potřeby kalibrace řídící jednotky ze strany obsluhy
Sonda musí mít signalizaci při téměř vybité baterii
Systém musí mít bezdrátové spojení sond s řídící jednotkou pomocí bluetooth
Systém musí mít stínění sond vnitřním kolimátorem, případně musí být dodán odnímatelný kolimátor kompatibilní k sondě
Součást dodávky
Součást dodávky je 1 ks opakovatelně použitelné rovné sondy s bezdrátovým přenosem dat s průměrem apertury detektoru 12-14 mm
Součást dodávky je stojan pro systém s antistatickými brzditelnými kolečky a s košíkem pro sondu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let