## technické specifikace Část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000643 „Elektrochirurgické generátory“
část I „2 ks elektrochirurgického generátoru pro COSS a I.IK(OS)“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2ks elektrochirurgického generátoru pro Centrální operační sály a I.Interní kliniku (operační sály) Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace - část I | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Generátor musí mít monopolární a bipolární technologii
Generátor musí být schopen připojit současně minimálně 2 monopolární a 1 bipolární nástroj
Generátor musí být schopen připojit nástroje pro laparoskopické i laparotomické zákroky
Generátor musí mít mód pro bezkontaktní simultánní koagulaci v režimu sprej (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu sprej) a mód pro kontaktní simultánní koagulaci v režimu fulgurace (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu fulgurace)
Generátor musí pro monopolární řez dosahovat výkonu minimálně 200 W
Generátor musí pro monopolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 120 W
Generátor musí mít základní monopolární módy: řez čistý, řez smíšený, soft, fulgurace, sprej (uveďte do poznámky vazbu firemního názvu se zmíněnými módy)
Generátor musí mít funkci změny monopolární nastavení přímo z nástroje
Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 70 W
Generátor musí pro bipolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 70 W
Generátor musí mít funkci autostart (autobipolár) pro aktivaci bipolární energie bez použití nožního pedálu
Generátor musí mít rozhraní pro připojení nožních pedálů na zadním panelu přístroje
Generátor musí mít možnost připojení samostatného monopolárního dvoupedálu a také samostatného bipolárního jednopedálu
Generátor musí umožňovat používání nástrojů s monopolárním režimem a bipolárním režimem současně připojených nástrojů bez nutnosti ručního přepínání generátoru
Generátor musí mít monitorovací systém kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem, který opticky i akusticky varuje v případě problému. V případě poklesu kvality kontaktu pod bezpečnou mez se musí automaticky přerušit aplikace energie z generátoru
Generátor musí mít dotykovou obrazovku pro sledování a zadávání uživatelsky dostupných hodnot rozdělenou do přehledných logických sekcí (například podle módů, podle nástrojových portů atd. – do poznámky uveďte dělení)
Generátor musí mít ovládání v Českém jazyce i kompletní software přístroje (chybový log, nastavení, nápověda atd.) v Českém jazyce, software musí být na místě aktualizovatelný bez nutnosti připojení na internet po celou dobu životnosti přístroje zdarma
Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce
Součást dodávky
Ke každému přístroji musí být minimálně 10ks neutrálních (zpětných) elektrod
Ke každému přístroji musí být kabel k neutrálním (zpětným) elektrodám
Ke každému přístroji musí být přívodní napájecí kabel (min. délka 3m) i kabel k pospojení (min. délka 3m)
Ke každému přístroji musí být monopolární nožní spínač (dvoupedál)
Ke každému přístroji musí být bipolární nožní spínač (jednopedál)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## technické specifikace Část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000643 „Elektrochirurgické generátory“
část II "Elektrochirurgický generátor pro Urologickou kliniku"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks elektrochirurgického generátoru pro Urologickou kliniku (operační sály) Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace - část II | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Generátor musí být určen pro jak pro urologicko-endoskopické zákroky, otevřenou i laparoskopickou operativu
Generátor musí mít monopolární i bipolární technologii
Generátor musí být schopen připojit současně minimálně 2 monopolární a 2 bipolární nástroje
Generátor musí být schopen připojit nástroje pro laparoskopické i laparotomické zákroky
Generátor musí mít systém kontroly požadovaného efektu na tkáň
Generátor musí pro monopolární řez dosahovat výkonu minimálně 200W
Generátor musí pro monopolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 120W
Generátor musí mít základní monopolární módy: řez čistý, řez smíšený, soft, fulgurace, sprej (uveďte do poznámky vazbu firemního názvu se zmíněnými módy)
Generátor musí mít režim pro urologickou endoresekci ve fyziologickém roztoku
Generátor musí mít funkci změny monopolární nastavení přímo z nástroje
Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 100W
Generátor musí pro bipolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 100W
Generátor musí mít funkci autostart (autobipolár) pro aktivaci bipolární energie bez použití nožního pedálu
Generátor musí mít rozhraní pro připojení nožních pedálů na zadním panelu přístroje
Generátor musí mít možnost připojení samostatného monopolárního dvoupedálu a také samostatného bipolárního jednopedálu
Generátor musí mít mód pro bipolární resekci ve fyziologickém roztoku
Generátor musí umožňovat používání nástrojů s monopolárním režimem a bipolárním režimem současně připojených nástrojů bez nutnosti ručního přepínání generátoru
Generátor musí mít monitorovací systém kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem, který opticky i akusticky varuje v případě problému. V případě poklesu kvality kontaktu pod bezpečnou mez se musí automaticky přerušit aplikace energie z generátoru
Generátor musí mít dotykovou obrazovku pro sledování a zadávání uživatelsky dostupných hodnot rozdělenou do přehledných logických sekcí (například podle módů, podle nástrojových portů atd. – do poznámky uveďte dělení)
Generátor musí mít ovládání v Českém jazyce i kompletní software přístroje (chybový log, nastavení, nápověda atd.) v Českém jazyce, software musí být na místě aktualizovatelný bez nutnosti připojení na internet po celou dobu životnosti přístroje zdarma
Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce
Generátor musí mít funkci automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole ve spolupráci s insuflační jednotkou nebo aktivním odsavačem kouře
Generátor musí mít možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm
Generátor musí mít kompatibilitu se stávajícím vybavením kliniky (Olympus bipolární resektoskopy OES Pro a Olympus cystoskopy. Připojení na přímo - bez systému přechodek)
Součást dodávky
K přístroji musí být minimálně 10ks neutrálních (zpětných) elektrod
K přístroji musí být kabel k neutrálním (zpětným) elektrodám
K přístroji musí být přívodní napájecí kabel (min. délka 3m)i kabel k pospojení (min. délka 3m)
K přístroji musí být monopolární nožní spínač (dvoupedál)
K přístroji musí být bipolární nožní spínač (jednopedál)
K přístroji musí být 1 ks monopolárních kabelů k laparoskopickým nástrojům
K přístroji musí být minimálně 2 ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 1mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 1ks rovné bipolární pinzety délky 190mm s šířkou branže 1mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 0,5mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 1ks bipolární pinzety „bajonet“ délky 220mm s šířkou branže 1,2mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 1ks bipolární pinzety rovné délky 190mm s šířkou branže 2mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 105mm s šířkou branže 0,4mm; tolerance rozměrů ±10%
K přístroji musí být minimálně 2ks bipolární pinzety rovné délky 105mm s šířkou branže 0,4mm; tolerance rozměrů ±10%
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let